## FT
|  |  | NOMBRE CHEQUEO DIARIO ACELERADOR LINEAL | [25 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-002
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [10 empty] | PROCESO MISIONAL | [14 empty] | VERSIÓN 001
ELEKTA INFINITY
MES ______________ AÑO: ____________ SEDE: _____________________________ PROCESO/SERVICIO: __________________________
TOLERANCIA |  | Prueba/Día |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
AMBIENTALES Y OPERACIONALES
(20 +/- 2)°C |  | Temperatura Ambiental
(50 +/- 10)% |  | Humedad Relativa
16 +/- 2°C |  | Temp. Ingreso Agua
25 +/- 2 L/min |  | Flujo Ingreso Agua
OPTIMO-MAXIMO |  | Nivel de Agua Interna
12 +/- 1 psi |  | Presión de Agua Interna
0,8 +/- 0,1 bar |  | Presión de Gas
SEGURIDAD
Funciona |  | Luces en Consola
Funciona |  | Luces en Puerta
Funciona |  | Interrupción por Puerta
Funciona |  | Intercomunicador
Funciona |  | Sistema de Video
Funciona |  | BackUp UM
Funciona |  | Pantallas Acelerador
Funciona |  | Sistema AntiColisión
Funciona |  | Paradas Emergencia
Funciona |  | Verificación Imagen
MECÁNICOS
Funciona |  | Mov. Cabezal
Funciona |  | Mov. Camilla
Funciona |  | Mov. Colimador
Funciona |  | Mov. MLC
(+/-) 2mm |  | Telémetro Mecánico/Optico
(+/-) 1 mm |  | Láser Longitudinal
(+/-) 1 mm |  | Láser Lateral 90°
(+/-) 1 mm |  | Láser Lateral 270°
< 1 mm |  | Centrado de Reticulo
(+/-) 2 mm |  | Tamaño de Campo 10x10
(+/-) 2 mm |  | Tamaño de Campo 20x20
TOL. | Haz Irradiación | Prueba / Día |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
COINCIDENCIA OK ( +/-3 % ) Dosimetricos | 6 MV | Constancia
Planicidad
Simetria
| 15 MV | Constancia
Planicidad
Simetria
| 6 E | Constancia
Planicidad
Simetria
| 9 E | Constancia
Planicidad
Simetria
| 12 E | Constancia
Planicidad
Simetria
| 12 E | Constancia
Planicidad
Simetria
| 15 E | Constancia
Planicidad
Simetria
Realizado por:
Revisado por:
Observaciones: |  |  |  | 23: Inline: T-G Crossline: A-B