## FT
|  | NOMBRE CHEQUEO ANUAL ACELERADOR LINEAL | [11 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-004
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO MISIONAL | [5 empty] | VERSIÓN 001
FECHA:__________________________
ASPECTOS MECÁNICOS
| • Indicadores Angulares Gantry | [5 empty] | • Indicadores Angulares Colimador
|  | Indicador | [6 empty] | Indicador
| Ángulo | Mecánico | Equipo | Consola |  |  | Ángulo |  | Mecánico |  | Equipo |  | Consola
| 0 | [5 empty] | 0
| 90 | [5 empty] | 90
| 180 | [5 empty] | 180
| 270 | [5 empty] | 270
| Tolerancia (°) | (+/-)1 | (+/-)1 | (+/-)1 |  |  | Tolerancia (°) |  | (+/-)1 |  | (+/-)1 |  | (+/-)1
• Determinación del Isocentro
|  |  | Prueba |  |  |  | Dif. (mm) |  | Tolerancia
|  |  | Isocentro Rotación Gantry | [5 empty] | 1mm
|  |  | Centrado del Colimador | [5 empty] | 1mm
|  |  | Isocentro Camilla | [5 empty] | 1mm
|  |  | Verticalidad del Haz Luminoso | [5 empty] | 2mm
|  |  | Horizontalidad de la Camilla | [5 empty] | 2mm en el rango de uso
|  |  | Coincidencia con el Isocentro Mecánico | [5 empty] | 1mm
|  |  | Coincidencia con el Telemetro Luminoso | [5 empty] | 1mm
|  |  | Indicador Rotación Camilla (°) | [5 empty] | 0.5
|  |  | Campo Luz-Radiación w50% (FWHM) _______mm | [5 empty] | 2mm
|  |  | Intensidad del campo de luz | [5 empty] | Funcionando
|  |  | Verificación Campos Dinamicos Referencia | [5 empty] | Funcionando
| • Posición de los Láseres |  |  |  |  | • Escalas de la Camilla
| Laser |  | Dif.(mm) |  |  |  | Escala |  |  |  | Dif.(mm)
| Longitudinal |  |  | Tol.: 1 mm |  |  | Vertical | [5 empty] | Tol.: 1 mm
| Lateral 1 (270°) | [5 empty] | Lateral
| Lateral 2 (90°) | [5 empty] | Longitudinal
Angular
|  | NOMBRE CHEQUEO ANUAL ACELERADOR LINEAL | [11 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-004
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO MISIONAL | [5 empty] | VERSIÓN 001
Indicador
|  | Campo [cmxcm] | Medido (cm) |  | Equipo (cm) |  | Consola (cm)
|  | X x Y | X | Y | X | Y | X |  | Y |  | Tolerancia
|  | 5x5 | [8 empty] | 2mm
|  | 10x10 | [8 empty] | 2mm
|  | 15x15 | [8 empty] | 2mm
|  | 20x20 | [8 empty] | 2mm
|  | 30x30 | [8 empty] | 2mm
|  | 40x40 | [8 empty] | 2mm
FOTONES
• Factores de Campo
| Energia: 6 MV | Output Factor | [6 empty] | Energia: 15 MV | Output Factor
| Tamaño | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%) |  |  |  | Tamaño | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
| 3x3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3x3 |  |  |  | 2
| 5x5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5x5 |  |  |  | 1
| 10x10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10x10 |  |  |  | 1
| 20x20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20x20 |  |  |  | 1
| 40x40 |  |  |  | 1 |  |  |  | 40x40 |  |  |  | 1
• Factores Transmison Cuña
| Energia: 6 MV | Wedge Factor | [6 empty] | Energia: 15 MV | Wedge Factor
| Cuña | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%) |  |  |  | Cuña | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
| Motorizada |  |  |  | 2 |  |  |  | Motorizada |  |  |  | 2
|  | NOMBRE CHEQUEO ANUAL ACELERADOR LINEAL | [11 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-004
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO MISIONAL | [5 empty] | VERSIÓN 001
• Factores sobre el eje del Haz
| Energia 6 MV | PDD
| Campo | 3x3 |  |  | 10X10 |  |  | 40X40
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
| 5 | [9 empty] | 1
| 10 | [9 empty] | 1
| 20 | [9 empty] | 1
| Energia 15 MV | PDD
| Campo | 3x3 |  |  | 10X10 |  |  | 40X40
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
| 5 | [9 empty] | 1
| 10 | [9 empty] | 1
| 20 | [9 empty] | 1
Dosis de Referencia, Simetría y Planicidad
|  |  |  | 6 MV |  |  | 15 MV
|  |  | Campo 10x10 | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
|  |  | Dosis Ref. (dmax) | [6 empty] | 1
|  |  | Simetria | [6 empty] | 1
|  |  | Planicidad | [6 empty] | 1
Constancia de Dosis Vs. Tasa de Dosis
|  |  |  | MU= 100UM | 10x10 | SSD=90cm depth=10cm |  | SAD
| Energía: 6 MV | Promedio Total (nC) = |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Energía: 15 MV | Promedio Total (nC) = |  | #DIV/0!
| Tasa de Dosis (UM/min) | [7 empty] | Tasa de Dosis (UM/min)
Lectura | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |  | Lectura | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
L1 (nC) | [7 empty] | L1 (nC)
L2 (nC) | [7 empty] | L2 (nC)
L3 (nC) | [7 empty] | L3 (nC)
Lprom(nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Lprom(nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Diff. (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Diff. (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | NOMBRE CHEQUEO ANUAL ACELERADOR LINEAL | [11 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-004
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO MISIONAL | [5 empty] | VERSIÓN 001
Constancia de Dosis Vs. Tasa de Dosis
|  |  |  | 400UM/min | 10x10 | SSD=90cm depth=10cm |  | SAD
Energía: 6 MV
UM | L1 (nC) | L2 (nC) | L3 (nC) | Lprom (nC) |  |  |  | Grafica UM Vs Lprom 6MV
1
2
3
4
5
10
50
100
200
500
1000
Energía: 15 MV
UM | L1 (nC) | L2 (nC) | L3 (nC) | Lprom (nC) |  |  |  | Grafica UM Vs Lprom 15MV
1
2
3
4
5
10
50
100
200
500
1000
Factor de Transmisión Multilamina
|  |  |  | MU= 100UM | 10x10 | SSD=90cm depth=10cm |  | SAD
Bank A (X=3cm, Y=10cm, Z= 0,25cm |  |  |  | Bank B (X=3cm, Y=10cm, Z= 0,25cm |  |  |  | Bank A (X=3cm, Y=10cm, Z= 0,25cm |  |  |  | Bank B (X=3cm, Y=10cm, Z= 0,25cm
6 MV | Open | Close |  | 6 MV | Open | Close |  | 15 MV | Open | Close |  | 15 MV | Open | Close
L1(nC) |  |  |  | L1(nC) |  |  |  | L1(nC) |  |  |  | L1(nC)
L2(nC) |  |  |  | L2(nC) |  |  |  | L2(nC) |  |  |  | L2(nC)
L3(nC) |  |  |  | L3(nC) |  |  |  | L3(nC) |  |  |  | L3(nC)
Lprom(nC) |  |  |  | Lprom(nC) |  |  |  | Lprom(nC) |  |  |  | Lprom(nC)
6 MV Factor Trans. Bank A= |  |  |  | 6 MV F. Trans. Bank B= |  |  |  | 15 MV F. Trans. Bank A |  |  |  | 15 MV F. Trans. Bank B=
ELECTRONES
• Factores de Campo
| Output Factor Energia: 6 MeV |  |  | Output Factor Energia: 9 MeV |  |  | Output Factor Energia: 12 MeV |  |  | Output Factor Energia: 15 MeV
Aplicador | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff.
5x5
10x10
15x15
20x20
30x30
|  |  | Tol. 2% |  |  | Tol. 2% |  |  | Tol. 2% |  |  | Tol. 2%
• Factores sobre el eje del Haz
Energia: 6 MeV
PDD
| Aplic. | 6x6 |  |  | 10X10 |  |  | 20X20
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff.
Zref
|  | NOMBRE CHEQUEO ANUAL ACELERADOR LINEAL | [11 empty] | CÓDIGO 05-1-FT-004
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO MISIONAL | [5 empty] | VERSIÓN 001
Energia: 9 MeV
PDD
| Aplic. | 6x6 |  |  | 10X10 |  |  | 20X20
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff.
Zref
Energia: 12 MeV
PDD
| Aplic. | 6x6 |  |  | 10X10 |  |  | 20X20
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff.
Zref
Energia: 15 MeV
PDD
| Aplic. | 6x6 |  |  | 10X10 |  |  | 20X20
| Prof.(cm) | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff.
Zref
• Dosis de Referencia, Simetria y Planicidad
| 6 MeV |  |  | 9 MeV |  |  | 12 MeV |  |  | 15 MeV
Aplic. 10x10 | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | TPS | Medido | % Diff. | Tol. (%)
Dosis Ref. (dmax) | [12 empty] | 1
Simetria | [12 empty] | 1
Planicidad | [12 empty] | 1
OBSERVACIONES |  | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Realizado por el Fisico Médico(s): ____________________________________________________ | [6 empty] | Vo.Bo. OPR:__________________________________________________________