TABLA DE CONTENIDO

- OBJETIVO

- ALCANCE

- INTRODUCCION

- TERMINOS Y DEFINICIONES

- PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA

  - RECECPCION DE PACIENTES EN LA TOMA DE MUESTRAS

  - IDENTIFICACION Y REGISTRO DE USUARIOS

  - PROCESO DE VERIFICACIÓN EN LA TOMA DE LA MUESTRA POR PARTE DE LA AUXILIAR

  - PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS  DE PACIENTES AMBULATORIOS

  - TOMA DE MUESTRAS PERIFERICAS

  - PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL AL SERVICIO DE URGENCIAS

5.6.1              PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS EN TODOS LOS SERVICIOS (IPS CLINICA SAN RAFAEL Y MAC SAN RAFAEL)

5.6.2        PROCEDIMIENTO DE TOMA, RECEPCIÓN Y ENVIO DE MUESTRAS DE PACIENTE                        MATERNA EN CÓDIGO ROJO  AL LABORATORIO CLÍNICO

5.6.3        OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CULTIVO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

5.6.4 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA ESPONTÁNEA EN PACIENTE HOSPITALIZADO

  - TRANSPORTE DE MUESTRAS DESDE LOS SERVICIOS AL LABORATORIO (SEDE MAC)

  - TRANSPORTE DE MUESTRAS DESDE LOS SERVICIOS DE LA SEDE MAC AL LABORATORIO A TRAVÉS DEL CORREO NEUMÁTICO

  - PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO FINAL DE MUESTRA

- EXAMENES QUE SON REALIZADOS EN LAS SEDES DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

- PROCESO DE REMISION DE MUESTRAS

  - REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA COLCAN

  - REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA LOPEZ CORREA

- CONSERVACIÓN DE MUESTRAS EN LAS SEDES DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

  - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE SUEROS

- IDENTIFICACION  DE RIESGOS EN EL LABORATORIO CLINICO

  - FASE PRE-ANALITICA

  - FASE ANALITICA

  - FASE POST-ANALITICA

- ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN EL LABORATORIO

  - FASE PREANALITICA

    - FLEBITIS

    - CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LA ETIOLOGIA

    - CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

    - PREVENCION DE LA FLEBITIS

  - FASE ANALITICA

  - FASE POST-ANALITICA

- BIBLIOGRAFIA

- ANEXO 1 Recomendaciones para la toma de muestras

# 1. OBJETIVOS

- Dar las indicaciones necesarias para la recolección de una muestra en forma correcta.

- Dar las indicaciones necesarias para transporte de muestras en forma correcta a todo el personal asistencial.

- Brindar seguridad a los  pacientes de nuestro laboratorio en la realización de análisis del examen por medio de un adecuado transporte de muestras.

- Capacitar y preparar a los auxiliares de laboratorio, de enfermería y Bacteriólogos sobre las técnicas y medidas necesarias para la toma, transporte, conservación y remisión de muestras.

# 2. ALCANCE

El presente manual y todas sus disposiciones son de alcance, aplicación y cumplimiento a todo el personal que trabaja en el Laboratorio Clínico y sedes de Toma de muestras. Comprende sede Megacentro de Alta Complejidad San Rafael, IPS Clínica San Rafael y sedes toma de muestras. Sin excepción debe ser aplicado todos los procedimientos de toma de muestras biológicas.

# 3. INTRODUCCION

El trabajo en el laboratorio clínico se basa fundamentalmente en el análisis de toma de muestras de pacientes y su objetivo es apoyar eficazmente el diagnóstico y el tratamiento clínico, proporcionando evidencia efectiva de condiciones patológicas, evolución clínica, pronostico etc. Esta labor se concreta mediante la entrega del resultado del examen.

Para garantizar el proceso se incluye desde la solicitud del examen hasta la emisión del informe adecuado, que requiere compromiso permanente del equipo de trabajo, para asegurar la calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes.

El presente manual incluye aspectos relevantes de la etapa pre-analítica, que nos permitirá asegurar la trazabilidad en los procesos y estandarizar las técnicas de toma de muestras, así como también desarrollar e implementar mejoras continuas en la calidad de los procesos del Laboratorio Clínico y las Sedes de Tomas de muestras.

Para el desarrollo de todos los procedimientos descritos en este manual se debe tener en cuenta el PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.

# 4. TERMINOS Y DEFINICIONES

USUARIO: Todas aquellas personas que se les ha solicitado una o varias pruebas analíticas

MUESTRA: Parte representativa de distintos especímenes biológicos, destinados  entregar información sobre el sistema biológico: sangre, orina, líquidos corporales, entre otros.

SANGRE TOTAL: Muestra de sangre venosa, arterial o capilar, sin cambio de concentraciones celulares, ni extracelulares in vivo.

SUERO: Es el componente de la sangre resultante tras permitir la coagulación de ésta y eliminar el coágulo resultante. Es equivalente al plasma sanguíneo, pero sin las proteínas involucradas en la coagulación (fibrinógeno en su mayor parte). El suero es útil en la identificación de algunos analitos en los que no se requiere de la intervención de un anticoagulante, ya que este podría interferir en el resultado alterándolo.

PLASMA Es la parte líquida de los fluidos sanguíneos o de la linfa en donde es posible hallar componentes en suspensión. También se trata de la linfa o sangre que carece de células

COAGULO Los coágulos sanguíneos son masas que se presentan cuando la sangre se endurece pasando de líquida a sólida.

HEMOLISIS Es la liberación de hemoglobina por parte de los eritrocitos e indica daño en las membranas celulares. La mayoría de hemolisis se produce durante y después de la extracción sanguínea. Es un efecto que reduce considerablemente la precisión de muchos análisis de laboratorio. En una muestra sanguínea la hemolisis se evidencia tan pronto como el plasma o el suero se separa por sedimentación o centrifugación.

LIPEMIA: Turbidez producida por concentraciones elevadas de triglicéridos en suero o plasma

ICTERICIA EN EL SUERO O PLASMA: Coloración amarillenta de dichos componentes sanguíneos cuando se encuentran las bilirrubinas altas, esto se evidencia después de la centrifugación de las muestras.

HEMATOMAS: es la acumulación de sangre en el espacio celular subcutáneo, son generadas por punciones traumáticas, coagulopatias y punción arterial.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que los y las profesionales de la salud puedan realizar un tratamiento o procedimiento. El usuario le asiste el derecho de estar informado acerca del procedimiento que le van a realizar, riesgos y probabilidad de efectos adversos, para poder tomar una decisión afirmativa.

SUSTANCIAS INFECCIOSAS: sustancias que contienen un microorganismo viable, tal como una bacteria, un virus, una ricketssia, un parasito o un hongo, que se sabe o se cree en forma razonable que causa enfermedad en humanos o animales.

ESPECIMENES DIAGNOSTICO: cualquier material humano o animal incluyendo, pero no limitado a excretas, sangre o sus componentes, tejidos y fluidos tisulares, colectados con el propósito de hacer un diagnóstico; se excluyen los animales vivos infectados.

BIOSEGURIDAD: normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencialmente  patógenos.

RECIPIENTE PRIMARIO: recipiente a prueba de filtraciones, etiquetado, que contiene la muestra. El  recipiente se envuelve en material absorbente suficiente para absorber el fluido en caso de ruptura.

RECIPIENTE SEGUNDARIO: el segundo recipiente, aprueba de filtraciones que encierra y protege el a los recipientes primarios. También debe utiliza material absorbente para proteger los recipientes primarios y evitar los choques entre ellos

# 5. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA

| N | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Una vez el paciente recibe la autorización de la EPS, se comunica directamente al laboratorio para recibir las indicaciones adecuadas de asistir al laboratorio, de acuerdo a los exámenes que le solicitó el médico. |
| 2 | El paciente se acerca al laboratorio de Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m., para los pacientes con glicemia pre y post o insulinas pre y post, test de O ‘Sullivan, curvas de glicemia, sólo serán atendidos hasta las 8:00 a.m. |

5.1  RECEPCIÓN DE PACIENTES EN LA TOMA DE MUESTRAS

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El orientador reparte las fichas disponibles para el día |
| 2 | El paciente es recibido por el orientador, el cual lo saluda de manera cordial y verifica la orden médica, dándole prioridad a los pacientes con glicemia pre y post, test de O ‘Sullivan, curvas de glicemia y prolactinas, adicional se le da prioridad a todos los pacientes que según la LEY N° 28683 establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores y pacientes en condiciones de discapacidad. |
| 3 | El orientador le pregunta al paciente de acuerdo a los exámenes solicitados en la orden si cumple con los requerimientos para la toma de la muestra. (Ver indicaciones de exámenes). |
| 4 | Cuando el paciente es llamado por el orientador, pasa a facturación donde entrega la orden, se liquida el copago y se realiza la factura |

5.2  IDENTIFICACION Y REGISTRO DE USUARIOS

| N | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Después del proceso de facturación el paciente es ingresado en el software del laboratorio. |
| 2 | Nuevamente se realiza verificación de cumplimiento de las condiciones para la toma de la muestra. Ver condiciones al final de este documento. |
| 3 | Se realiza la verificación de la identificación del paciente con el documento pertinente (cedula, tarjeta identidad, registro civil, pasaporte). |
| 4 | Todos los datos son verificados verbalmente con el paciente o acudiente. |
| 5 | Una vez verificados e ingresados los datos demográficos en el software, se ingresan los exámenes descritos en la orden. |
| 6 | Se procede a imprimir los stikers; sale uno específico para pegar en la orden y los otros son para identificar los tubos correspondientes a las muestras, estos últimos se adjuntan a la orden. |
| 7 | La auxiliar que realiza el ingreso le entrega la orden con los stiker al paciente y le indica donde debe ubicarse para esperar la toma de la muestra. |

5.3  PROCESO DE VERIFICACIÓN EN LA TOMA DE LA MUESTRA POR PARTE DE LA AUXILIAR

| N | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El personal debe comportarse en forma segura y responsable en todo momento Ver derechos y deberes de los pacientes |  |  |
| 2 | Es obligatorio utilizar todas las medidas de protección como son: uniformes con tela antifluidos, batas de bioseguridad, guantes desechables, gorro, tapabocas y monogafas. Ver manual de bioseguridad |  |  |
| 3 | El cubículo de toma de muestras debe permanecer limpio y ordenado, además solo debe contener los elementos necesarios para la realización de los procedimientos de acuerdo al siguiente cuadro: |  |  |
|  | ELEMENTO | CANTIDAD |  |
|  | Agujas | 1 caja |  |
|  | Tubo con gel (Amarillo) | 60 |  |
|  | Tubo con EDTA (Lila) | 30 |  |
|  | Tubo con citrato (azul) | 10 |  |
|  | Tubo de polipropileno | 5 |  |
|  | Isopañil | 100 |  |
|  | Curas | 100 |  |
|  | Guantes de látex | 1 caja |  |
|  | Jeringa de 3cc | 4 |  |
|  | Jeringa de 5cc | 4 |  |
|  | Jeringa de 10cc | 4 |  |
|  | Recipiente para orina | 7 |  |
|  | Recipiente para materia fecal | 5 |  |
|  | Placas portaobjetos | 10 |  |
|  | Torniquete | 1 |  |
|  | Portatubo | 1 |  |
|  | Gradilla para muestras | 1 |  |
|  | Guardián | 1 |  |
|  | Caneca verde | 1 |  |
|  | Caneca roja | 1 |  |
|  | Resaltador | 1 |  |
| 4 | La auxiliar se ubica en su puesto de trabajo y saluda muy amablemente al usuario, inspirando confianza y seguridad frente al usuario |  |  |
| 5 | Verifica la identidad del paciente contra la orden. |  |  |
| 6 | Verifica los exámenes solicitados en la orden y a través de preguntas se cerciora que el paciente cumpla con los requisitos para la toma de la muestra. |  |  |
| 7 | Las preguntas que puede emplear para hacer la certificación pueden ser: a qué hora fue su última comida anoche? Ha realizado algún ejercicio físico entre ayer y hoy? Ha consumido algo desde que se levantó? Fuma? Como recogió la muestra? |  |  |
| 8 | La auxiliar le pregunta al paciente si toma algún medicamento, si tiene alguna patología (enfermedad), y porque le están solicitando los exámenes; esta información se escribe en la orden así como la firma de la auxiliar, la hora de la atención en la toma de la muestra y el número telefónico del usuario. Cuando se termine la toma de muestras la información que suministran los pacientes son ingresados al software del laboratorio. |  |  |
| 9 | En caso de no tener claridad en algún examen, comuníquese directamente con la Bacterióloga encargada de la toma de la muestra para su respectiva aclaración. |  |  |
| 10 | La auxiliar le explica el procedimiento que se le va a realizar al usuario y las posibles consecuencias de este como podría ser un hematoma, equimosis, o enrojecimiento alrededor del área de venopunción. Ver programa de seguridad del paciente |  |  |
| 11 | Rotule los tubos con los stiker correspondientes de acuerdo a la muestra, este stiker contiene todos los datos del paciente como nombre, numero de cedula, fecha de toma de la muestra y numero consecutivo interno del laboratorio. |  |  |
| 12 | La auxiliar debe realizar la higienización de sus manos de acuerdo al protocolo de lavado de manos si ya ha atendido 4 pacientes y debe de cambiarse los guantes por cada paciente atendido |  |  |

5.4 PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS  EN PACIENTES AMBULATORIOS

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Seleccione los materiales para la extracción: (Vacutainer o jeringa dependiendo de la facilidad de acceso venoso del paciente). |
| 2 | Colóquese los guantes. |
| 3 | Coloque el torniquete a 10 cm por encima del lugar de punción con suficiente tensión (máximo 1 minuto). |
| 4 | El uso prolongado del torniquete (más de un minuto) y su mala ubicación puede producir un aumento o disminución de algunos componentes sanguíneos y arrojarnos datos falsos en sus análisis, además de aumentar la posibilidad de ocurrencia de hemolisis, colapso venoso o dolor localizado. En lo posible no utilice el torniquete. |
| 5 | Ubique el brazo del paciente en posición horizontal, se ha demostrado que existen incrementos significativos en varias determinaciones con respecto a la postura vertical, debido al aumento de la presión de filtración efectiva la cual aumenta cuando se cambia a la posición vertical. |
| 6 | Para tomar la muestra seleccione la vena más indicada, la que mejor se palpe, preferiblemente del antebrazo; evite las venas superficiales. Las venas más recomendadas son las venas Basílica, Cefálica o Cubital media. |

| 7 | Nunca tomar muestras del brazo que esté recibiendo líquidos parenterales o le hayan realizado vaciamiento ganglionar |
| --- | --- |
| 8 | Localizar la vena con el dedo Índice y/o medio, evitando utilizar el pulgar. |
| 9 | En caso de no palpar venas en el antebrazo, inspeccione las venas de la mano, en este caso el torniquete debe ser colocado sobre el área de la muñeca |
| 10 | El área de venopunción se desinfecta con isopañil realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera. |
| 11 | Si después de realizar la desinfección del área el isopañil queda sucio, repita este procedimiento hasta que quede el área totalmente libre de suciedad y el isopañil salga limpio |
| 12 | Dejar secar al aire. |
| 13 | Una vez desinfectada el área se debe evitar volver a palpar. |
| 14 | Para realizar la punción el paciente debe tener el puño cerrado. |
| 15 | Realice la punción en ángulo de 45° insertando la aguja con el bisel hacia arriba y con un movimiento firme y seguro hasta el lumen de la vena |
| 16 | En caso que no logre canalizar la vena del paciente, pídale a una compañera con mayor experiencia que realice nuevamente el procedimiento. |
| 17 | En caso que en una segunda punción no se logre canalizar la vena el paciente será nuevamente agendado para el día hábil siguiente en el Laboratorio clínico de la Clínica San Rafael (sólo aplica para consulta externa sede de Dosquebradas) |
| 18 | Una vez canalizada la vena cambie la posición de las manos tan pronto como la aguja esté en la vena. Los dedos medio e índice se sitúan en las aletas del portatubos, mientras se presiona para introducir el tubo dentro del portatubos con el pulgar de la mano derecha. |
| 19 | Inserte el tubo de acuerdo a las recomendaciones, para reducir las probables fuentes de error, tomando en cuenta las últimas actualizaciones de la NCCLS/ CLSI H3-A5, este orden ha sido modificado debido al aumento en la utilización de los tubos de plástico, |

|  | en los cuales el tubo de tapón rojo o amarillo contienen un activador de coagulación, que garantiza la formación del coágulo en el tiempo convencional. |
| --- | --- |
| 20 | Durante la punción, sostener la unidad completa (portatubos y aguja) entre el dedo índice y el pulgar de la mano. |
| 21 | En cuanto la sangre comience a fluir, retire el torniquete suavemente con la mano que tenga libre |
| 22 | Solicite al paciente que abra el puño. |
| 23 | La sangre es aspirada por vacío y fluye dentro del tubo por sí sola. |

| 24 | Permitir el llenado completo de los tubos al vacío. |
| --- | --- |
| 25 | Retire el tubo con la mano, apoyando el pulgar sobre una de las aletas del portatubos. |
| 26 | Insertar el siguiente tubo en el caso de toma múltiple |
| 27 | Cuando se finaliza la toma, primero se debe retirar el tubo y posteriormente la aguja. |
| 28 | Si el procedimiento se realiza con jeringa, se debe evitar el succionar rápida o bruscamente ya que se puede provocar el colapso de la vena o hemólisis de la muestra. |
| 29 | Destapar los tubos, los cuales deben ser llenados con precisión y agilidad, evitando procedimientos bruscos que puedan producir rompimientos de células sanguíneas (hemólisis) |
| 30 | Dejar llenar el tubo hasta el volumen preestablecido (frecuente error pre analítico, que afecta la relación sangre anticoagulante y por lo tanto la calidad de la muestra). |
| 31 | Es muy importante la mezcla por inversión de los tubos, para que la totalidad de la sangre dentro del tubo entre en contacto con los anticoagulantes o aditivos y evitar la formación de pequeños coágulos que impiden procesar la muestra. |
| 32 | Coloque un isopañil ejerciendo presión para facilitar el proceso de coagulación. |
| 33 | Cuando la sangre deje de fluir coloque una cura. |
| 34 | Aconseje al paciente NO flexionar el brazo y hacer una pequeña presión con su dedo. |
| 35 | Deposite y destruya todo el material desechable en los recipientes diseñados para este propósito como guardianes y canecas utilizando la acción de pedal, nunca utilice sus manos para levantar la tapa de los recipientes. |
| 36 | NUNCA trate de reinsertar la aguja en el protector. |
| 37 | Verifíquele al paciente que su muestra está debidamente marcada con su nombre, identificación y exámenes a realizar. |
| 38 | Llegue a acuerdos con el paciente sobre la fecha y hora de entrega de sus resultados teniendo en cuenta los días de montaje de las pruebas o el grado de especialidad de las mismas |
| 39 | Infórmele al paciente que puede existir la posibilidad de repetir alguna muestra para lo cual se le comunicara telefónicamente. |
| 40 | Una vez termine el horario de toma de muestras y se haya atendido el ultimo paciente descontamine las superficie del mesón de la toma de la muestra o después de cualquier accidente o derrame. |
| 41 | Todas las muestras de especímenes biológicos deben ser consideradas potencialmente infecciosas |

Recomendaciones adicionales para toma de muestras en niños

- Busque siempre ayuda de un (a) compañero (a) para que le ayude a sujetar el brazo del niño si así lo requiere.

- Indíquele al acompañante del niño la forma ideal para sujetarlo cuando lo esté cargando, esto con el fin de evitar que el niño se mueva.

  - TOMA DE MUESTRAS PERIFERICAS

| N° | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El tipo de punción se deberá elegir de acuerdo al paciente si es niño o adulto. |  |  |
|  | PARA MUESTRAS DE HEMOPARASITOS, Y GLUCOMETRIAS |  |  |
|  | SITIO DE PUNCION | EDAD |  |
|  | TALON | Niños menores de dos años |  |
|  | DEDOS | Niños mayores de dos años Adultos |  |
| 2 | Antes de realizar la punción periférica seleccione el material adecuado para los exámenes. |  |  |
| 3 | Precaliente el área escogida friccionando el área. |  |  |
| 4 | Desinfecte el área con isopañin y deje secar. |  |  |
| 5 | Puncione el sitio y limpie la primera gota, permita que la segunda gota de sangre fluya libremente. |  |  |
| 6 | Una vez recolectada la muestra limpie con isopañin y ejerza presión para facilitar el proceso de coagulación |  |  |

NOTA: Para los extendidos de sangre periférica, se realizarán directamente del tubo tapa lila, que contiene anticoagulante EDTA K2,  el cual no interfiere en la agregación plaquetaria y conserva la morfología de todas las líneas celulares.

  - PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL AL SERVICIO DE URGENCIAS

| Nº |  | Actividad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | La auxiliar del laboratorio diariamente transporta en un recipiente de paredes rígidas completamente limpio, el material necesario para toma de muestras en urgencias. En el servicio de urgencias debe permanecer el siguiente stock: |  |  |  |  |
|  |  |  | ELEMENTO | CANTIDAD |  |  |
|  |  |  | Agujas | 1 caja |  |  |
|  |  |  | Tubo con gel (Amarillo) | 60 |  |  |
|  |  |  | Tubo con EDTA (Lila) | 30 |  |  |
|  |  |  | Tubo con citrato (azul) | 10 |  |  |
|  |  |  | Tubo pediátrico tapa lila | 10 |  |  |
|  |  |  | Jeringa de 3cc | 4 |  |  |
|  |  |  | Jeringa de 5cc | 4 |  |  |
|  |  |  | Jeringa de 10cc | 4 |  |  |
|  |  |  | Recipiente para orina | 20 |  |  |
|  |  |  | Recipiente para materia fecal | 10 |  |  |
|  |  |  | Torniquete | 2 |  |  |
|  |  |  | Portatubo | 2 |  |  |
|  |  |  | Gradilla para muestras | 1 |  |  |
|  |  |  | Resaltador | 1 |  |  |
|  |  |  | Equipo alado | 5 |  |  |
| 2 |  | La auxiliar del laboratorio realiza la revisión del material del servicio de urgencias dos veces al día, la primera revisión se realiza a las 10:00 a.m. y la segunda a las 4:00 p.m. |  |  |  |  |
| 3 |  | La auxiliar del laboratorio supervisa las condiciones de almacenamiento de los diferentes insumos para la toma de muestras |  |  |  |  |
| 4 |  | La auxiliar del laboratorio registra en el formato de vigencias de insumos, la temperatura y humedad en las que se encuentran almacenados, las fechas de vencimiento |  |  |  |  |
| 5 |  | La auxiliar del laboratorio hace entrega de los insumos para la toma de las muestras y diligencia el forma de entrega de insumos a los servicios, garantizando el stock anteriormente mencionado |  |  |  |  |
| 6 |  | La auxiliar del laboratorio verifica que los diferentes insumos no tengan fechas de vencimiento inferiores a un mes, de ser así los insumos serán devueltos al laboratorio para darle uso rápidamente |  |  |  |  |

5.6.1 PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS EN  TODOS LOS SERVICIOS  (IPS CLINICA SAN RAFAEL Y MAC SAN RAFAEL)

La toma de muestras en los servicios se realizará en lo posible con el sistema Vacutainer, permitiendo garantizar la calidad de la muestra

En caso de tener exámenes especializados o tener duda el material que debe ser utilizado en la toma de muestra, debe de comunicarse con el laboratorio, que permita garantizar la recepción de las muestras

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La enfermera jefe o la auxiliar de enfermería verifica el material que necesita para la toma de las muestras con la orden de los exámenes solicitados por el médico |
| 2 | La enfermera jefe o la auxiliar de enfermería llevan el recipiente de paredes duras con tapa de transporte de muestras al laboratorio, para solicitar el material necesario para la toma de muestras o en lo posible solicita el material a través del correo neumático. Para el material de urgencias ver procedimiento de entrega de material al servicio de urgencias presente en este manual |
| 3 | La bacterióloga o la auxiliar del laboratorio entrega el material, verificando la fecha de vencimiento, la entrega debe de quedar registrada en el FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS. |
| 4 | La enfermera jefe o la auxiliar de enfermería proceden a realizar la toma de las diferentes muestras. |
| 5 | Colóquese un par de guantes nuevos por cada paciente. |
| 6 | Coloque el torniquete a 10 cm por encima del lugar de punción con suficiente tensión (máximo 1 minuto). |
| 7 | El uso prolongado del torniquete (más de un minuto) y su mala ubicación puede producir un aumento o disminución de algunos componentes sanguíneos y arrojarnos datos falsos en sus análisis, además de aumentar la posibilidad de ocurrencia de hemolisis, colapso venoso o dolor localizado. En lo posible no utilice el torniquete. |

| 8 | Ubique el brazo del paciente en posición horizontal, se ha demostrado que existen incrementos significativos en varias determinaciones con respecto a la postura vertical, debido al aumento de la presión de filtración efectiva la cual aumenta cuando se cambia a la posición vertical. |
| --- | --- |
| 9 | Para tomar la muestra seleccione la vena más indicada, la que mejor se palpe, preferiblemente del antebrazo; evite las venas superficiales. Las venas más recomendadas son las venas Basílica, Cefálica o Cubital media. |
| 10 | Nunca tomar muestras del brazo que esté recibiendo líquidos parenterales o le hayan realizado vaciamiento ganglionar |
| 11 | Localizar la vena con el dedo Índice y/o medio, evitando utilizar el pulgar. |
| 12 | En caso de no palpar venas en el antebrazo, inspeccione las venas de la mano, en este caso el torniquete debe ser colocado sobre el área de la muñeca |
| 13 | El área de venopunción se desinfecta con isopañil realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera. |
| 14 | Si después de realizar la desinfección del área el isopañil queda sucio, repita este procedimiento hasta que quede el área totalmente libre de suciedad y el isopañil salga limpio |
| 15 | Dejar secar al aire. |
| 16 | Una vez desinfectada el área se debe evitar volver a palpar. |
| 17 | Para realizar la punción el paciente debe tener el puño cerrado. |
| 18 | Realice la punción en ángulo de 45° insertando la aguja con el bisel hacia arriba y con un movimiento firme y seguro hasta el lumen de la vena. |
| 19 | En caso que no logre canalizar la vena del paciente, pídale a una compañera con mayor experiencia que realice nuevamente el procedimiento. |
| 20 | Una vez canalizada la vena cambie la posición de las manos tan pronto como la aguja esté en la vena. Los dedos medio e índice se sitúan en las aletas del portatubos, mientras |

| 21 | Se presiona para introducir el tubo dentro del portatubos con el pulgar de la mano derecha. |
| --- | --- |
| 2 | Inserte el tubo de acuerdo a las recomendaciones, para reducir las probables fuentes de error, tomando en cuenta las últimas actualizaciones de la NCCLS/ CLSI H3-A5, este orden ha sido modificado debido al aumento en la utilización de los tubos de plástico, en los cuales el tubo de tapón rojo o amarillo contienen un activador de coagulación, que garantiza la formación del coágulo en el tiempo convencional. |
| 23 | Durante la punción, sostener la unidad completa (portatubos y aguja) entre el dedo índice y el pulgar de la mano. |

| 24 | Libere el torniquete con su mano izquierda en cuanto la sangre empiece a fluir sosteniendo todavía el portatubos. |
| --- | --- |
| 25 | Solicite al paciente que abra el puño. |
| 26 | La sangre es aspirada por vacío y fluye dentro del tubo por sí sola. |
| 27 | Permitir el llenado completo de los tubos al vacío. |
| 28 | Si el procedimiento se realiza con jeringa, se debe evitar el succionar rápida o bruscamente ya que se puede provocar el colapso de la vena o hemólisis de la muestra. |
| 29 | Retire el tubo con la mano derecha, apoyando el pulgar sobre una de las aletas del portatubos. |
| 30 | Insertar el siguiente tubo en el caso de toma múltiple |
| 31 | Cuando se finaliza la toma, primero se debe retirar el tubo y posteriormente la aguja. |
| 32 | Los tubos deben ser llenados con precisión y agilidad, evitando procedimientos bruscos que puedan producir rompimientos de células sanguíneas (hemólisis) |
| 33 | Dejar llenar el tubo hasta el volumen preestablecido (frecuente error pre analítico, que afecta la relación sangre anticoagulante y por lo tanto la calidad de la muestra). |
| 34 | Una vez llenos los tubos de sistema al vacío o la jeringa, retire la aguja del lugar de punción. |
| 35 | Es muy importante la mezcla por inversión de los tubos, para que la totalidad de la sangre dentro del tubo entre en contacto con los anticoagulantes o aditivos y evitar la formación de pequeños coágulos que impiden procesar la muestra. |
| 36 | Coloque un isopañin ejerciendo presión para facilitar el proceso de coagulación. |
| 37 | Aconseje al paciente NO flexionar el brazo y hacer una pequeña presión con su dedo. |
| 38 | Deposite y destruya todo el material desechable en los recipientes diseñados para este propósito como guardianes y canecas utilizando la acción de pedal, nunca utilice sus manos para levantar la tapa de los recipientes. |
| 39 | NUNCA trate de reinsertar la aguja en el protector. |
| 40 | Verifíquele al paciente que su muestra está debidamente marcada con su nombre, identificación y exámenes a realizar. |
| 41 | Todas las muestras de especímenes biológicos deben ser consideradas potencialmente infecciosas y por lo tanto deben ser manipuladas con todas las normas de bioseguridad. |

5.6.2 PROCEDIMIENTO DE TOMA, RECEPCIÓN Y ENVIO DE MUESTRAS DE PACIENTE EN EMERGENCIA OBSTETRICA AL LABORATORIO CLÍNICO

| N° | Actividad |
| --- | --- |
| 1. | La orden médica se realizará luego de atender la urgencia, la cuál debe ser llevada inmediatamente después de la emergencia |
| 2. | Las pruebas que se realizan son: Hemograma, TP, TPT, fibrinógeno, Dimero D. |
| 3 | Tomar las muestras tal y como se describe en numeral 5.6. PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS; Preparar el material para la toma de las muestras según los exámenes anteriormente mencionados |
| 4 | Enviar las muestras por el correo neumático tal y como se describe en el numeral 5.9 TRANSPORTE DE MUESTRAS. |
| 5 | Se reciben las muestras, verificando calidad y rotulado de las muestras |
| 6 | Diligenciar el formato de recepción de muestras de los servicios |
| 7 | Ingresar las muestras al software del laboratorio (ver manual del software del laboratorio) |
| 8 | Entregar las muestras en cada sección en el menor tiempo posible |

    - OBTENCION DE MUESTRAS DE ORINA PARA CULTIVO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

EQUIPO

- Equipo de bioseguridad

- Frasco de orina estéril

- Guantes estériles

- Gasas

- Clorhexidina jabon y solucion

PROCEDIMIENTO

| PASO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar las condiciones necesarias antes de la toma de la muestra de orina | Enfermera Profesional |
| 2 | Verificar la orden médica y comprobar que coincida con los impresos de petición de analítica. | Enfermera Profesional |
| 3 | Realizar lavado de manos establecido ver manual de bioseguridad | Enfermera Profesional |
| 4 | Preparar el material y trasladarlo al lado del paciente. | Enfermera Profesional |
| 5 | Preservar la intimidad del paciente utilizando biombos. | Enfermera Profesional |
| 6 | Informar al paciente del procedimiento. | Enfermera Profesional |
| 7 | Explicar al paciente cómo debe realizar el lavado de genitales o ayudarle si es necesario. | Enfermera Profesional |
| 8 | Explicar al paciente como debe recoger la muestra: - a) Separar los labios mayores en la mujer y retraer el prepucio en el hombre. - b) Recoger la orina en la mitad de la micción sin interrupción de la misma. | Enfermera Profesional |
| 9 | Colocarse los guantes. | Enfermera Profesional |
| 10 | Recoger el frasco estéril con la orina y tapar bien. | Enfermera Profesional |
| 11 | Limpiar las paredes exteriores del frasco de restos de orina. | Enfermera Profesional |
| 12 | Si la muestra se toma de la sonda vesical: - Utilice técnica estéril. - Desinfecte con Gluconato de clorhexidina espuma e isodine, realizar limpieza con gasa y dejar cubierta la parte desinfectada. - En la bifurcación de la sonda folley realizar una punción en tal sitio con una jeringa de 10 cc estéril (tener cuidado de no romper el circuito del aire) con el objetivo de extraer orina de 7 a 10 cc. | Enfermera Profesional. |
| 13 | Rotular con nombre, apellido y número de identificación del paciente y enviar la muestra al laboratorio en un tiempo inferior a 15 minutos. | Enfermera Profesional |
| 14 | Retirarse los guantes | Enfermera Profesional |
| 15 | Adjuntar las órdenes impresas y dirigir al laboratorio | Enfermera Profesional |
| 16 | Realizar lavado de manos. | Enfermera Profesional |
| 17 | Anotar en registros de Enfermería (03-FT-048) y facturar. | Enfermera Profesional |

NOTA: en caso de que sea recolección de cultivo de orina con sonda, tener en cuenta estricta técnica estéril. Esta ayuda diagnostica solo se realizará con sonda por prescripción médica de acuerdo a la condición del paciente; poca colaboración, flujo o sangrado vaginal en mujeres. En la orden médica debe quedar registrado

## 5.6.4 OBTENCION DE MUESTRA DE ORINA ESPONTANEA EN PACIENTE HOSPITALIZADO

EQUIPO

- Equipo de bioseguridad

- Frasco de orina

- Guantes esteriles

- Isopañil

PROCEDIMIENTO

| PASO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar las condiciones necesarias antes de la toma de la muestra orina, según normas del laboratorio (Por ejemplo: aseo genital etc.). | Auxiliar de enfermería |
| 2 | Verificar la orden médica y comprobar que coincida con los impresos de petición de analítica. | Auxiliar de enfermería |
| 3 | Preparar todo el material. | Auxiliar de enfermería |
| 4 | Utilizar mecanismos de identificación redundante antes de tomar la muestra al paciente. | Auxiliar de enfermería |
| 5 | Realizar lavado de manos establecido en el manual de bioseguridad (13-OD-016) | Auxiliar de enfermería |
| 6 | Informar al paciente de la técnica a realizar | Auxiliar de enfermería |
| 7 | Preservar la intimidad del paciente, utilizando biombos. | Auxiliar de enfermería |
| 8 | Identificar el frasco con nombre del paciente, cedula y número de cama. | Auxiliar de enfermería |
| 9 | Colocarse los guantes. | Auxiliar de enfermería |
| 10 | Realizar limpieza de los genitales cerciorándose que no quede residuos de secreciones, ni jabón. | Auxiliar de enfermería |
| 11 | Pedir al paciente que pueda ir al baño por sí solo, que miccione directamente en el mismo, la primera parte y luego en el frasco, esto con el fin de evitar contaminación. | Auxiliar de enfermería |
| 12 | Proporcionar el pato al paciente que se encuentre postrado y pedirle que orine, en el momento que lo esté haciendo suspender para colocar frasco de orina y continuar allí la cantidad necesaria. | Auxiliar de enfermería |
| 13 | Dejar al paciente seco, en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales; tener en cuenta dejar barandas arriba. | Auxiliar de enfermería |
| 14 | Retirar el material. | Auxiliar de enfermería |
| 15 | Adjuntar las órdenes impresas y dirigir al laboratorio. | Auxiliar de enfermería |
| 16 | Retirarse los guantes. | Auxiliar de enfermería |
| 17 | Realizar lavado de manos. | Auxiliar de enfermería |
| 18 | Anotar en los registros de Enfermería (03-FT-048) y facturar. | Auxiliar de enfermería |

Toma De Muestras De Cultivos  (Diferentes a secreciones vaginales, uretrales y faríngeas)

- El paciente no debe aplicarse medicamentos tópicos (ungüentos, cremas) en el área de la cual se va a tomar la muestra.

- Visualizar el área de la toma, donde exista inflamación, exudados o ulceraciones y pasar varias veces y vigorosamente un escobillón estéril.

- Realizar extendidos de la muestra sobre laminas porta objetos para su posterior coloración de gram (tomar 2 láminas por paciente).

- Tomar nuevamente con aplicador o escobillón estéril e introducir en tubo estéril que contiene medio de transporte.

Para este tipo de muestras  de cultivos es fundamental en los rótulos de las muestras indicar claramente de que muestra se trata, su envío inmediato al laboratorio y  proceso lo antes posible, ya que si demora el procesamiento o la forma de conservación no es la adecuada no se puede asegurar la viabilidad de los microorganismos, ni prevenir la multiplicación de los mismos.

En caso de no contar con la orden emitida por el sistema, ésta podrá ser diligenciada de forma manual, con el nombre, apellidos del paciente, número de documento, edad y examen a realizar.

Procedimiento para la toma de secreciones vaginales

- Explique a la paciente el procedimiento que va a realizarle.

- Verifique con la paciente que haya cumplido con las condiciones necesarias para la toma del examen.

- Aliste el material que va a necesitar: guantes, tapabocas, mascarilla, tubos con solución salina, placas.

- Indíquele a la paciente que se quite la ropa de la cintura hacia abajo y la ropa interior, que se coloque la bata y que se acueste en la camilla ginecológica, colocando las caderas en el borde de la camilla y los pies abiertos sobre  los estribos.

- Encienda la lámpara y ubíquela en una posición cómoda para usted.

- Aliste una lámina portaobjetos limpia y divídala con la ayuda de un lápiz de cera o un marcador de vidrio en dos partes. Marque un lado  con la inicial C y el otro con la inicial V.

- Adicione a un tubo de ensayo un (1) centímetro de solución salina estéril, no utilice más cantidad de la indicada.

- Destape el espéculo desechable e introdúzcalo al interior de la vagina en posición vertical, una vez adentro y con mucho cuidado dele vuelta para que quede en posición horizontal, asegúrelo correctamente y  ábralo.

- Si la  paciente es una niña, no utilice espéculo o use un espéculo virginal. Advierta a la persona responsable de la niña sobre el procedimiento que se le realizara. Si la paciente es mayor y niega haber tenido relaciones sexuales, utilizar igualmente espéculo virginal o no utilizar espéculo. Tampoco se debe colocar espéculo a mujeres embarazadas.

- No utilice lubricantes que faciliten la introducción del espéculo, los lubricantes pueden interferir en los resultados.

- Una vez visualizado el cuello uterino, introduzca un aplicador estéril y tome una muestra de exocérvix rotando por las paredes. Retire este aplicador y frote en forma circular la parte de la placa marcada con C. deseche este aplicador en la basura especial.

.

- Tome un nuevo aplicador estéril y rótelo en el fondo del saco vaginal, retírelo y frote en forma circular la otra parte de la placa marcada con la inicial V, este segundo aplicador es el que debe introducir en el tubo que contiene la solución salina estéril.

- Parta el aplicador que introdujo en el tubo  hasta el punto donde pueda cerrar el mismo. Verifique que quede muy bien tapado.

- Deje secar  la placa y fije en el mechero si es posible; marque ambas muestras (tubo y placa) con la inicial del centro y  número consecutivo que le corresponde.

- Indíquele a la paciente que puede vestirse.

- Finalice este procedimiento suministrando información a la paciente sobre lo que debe hacer después de la toma de los exámenes,  en relación con posibles segundos análisis, fecha y hora de entrega de resultados, etc.

- Despídase amablemente

Nota importante: Algunos microorganismos  como la Trichomona vaginalis, son muy lábiles y duran poco tiempo fuera del organismo, pueden morirse si la muestra tarda en leerse, una vez esto sucede es imposible identificarlas, razón por la cual estas muestras deben leerse lo más pronto posible.

Condiciones del Paciente:

- Puede tomarse a cualquier hora del día.

- Dos días antes del examen no debe aplicarse duchas vaginales, cremas, óvulos, tampones ni anticonceptivos vaginales.

- No debe tener relaciones sexuales, en los dos días anteriores a la toma del examen.

- El día del examen debe bañarse normalmente y presentarse al examen lo más cómodamente posible.

- El examen no debe realizarse durante el periodo menstrual, es necesario esperar por lo menos cinco (5) días después de que finalice el mismo.

Procedimiento para la toma de Secreciones Uretrales

- Explique al paciente el procedimiento que va a realizarle.

- Verifique con el paciente haya cumplido con las condiciones necesarias para la toma del examen.

- Aliste el material que va a necesitar: guantes, tapabocas, mascarilla, tubos con solución salina y  placa portaobjetos debidamente marcada en uno de sus extremos con la inicial del centro y el número consecutivo correspondiente.

- Adicione a un tubo de ensayo un (1) centímetro de solución salina estéril, no utilice más cantidad de la indicada.

- Indíquele al paciente que se siente en la  camilla ginecológica y que se baje el pantalón y la ropa interior.

- Retraiga el prepucio del paciente y limpie con una gasa seca y estéril el meato urinario.

- Para el caso de sospecha de gonorrea donde se produce un exudado abundante, presionar ligeramente la uretra con el fin de que expulse la secreción y ésta se recoja con el aplicador

- Introduzca un aplicador estéril, preferiblemente de Alginato de Calcio, muy cuidadosamente a través del orificio uretral, aproximadamente 1 o 2 cms y rótelo por las paredes.

- Retire el aplicador y realice un frotis en el centro de la lámina portaobjetos e introduzca este aplicador en el tubo que contiene la solución salina.

- Parta el aplicador que introdujo en el tubo  hasta el punto donde pueda cerrar el mismo. Verifique que quede muy bien tapado.

- Deje secar  la placa y fije en el mechero si es posible; marque ambas muestras (tubo y placa) con la inicial del centro y  número consecutivo que le corresponde.

- Indíquele al paciente que puede vestirse.

- Finalice este procedimiento suministrando información al paciente sobre lo que debe hacer después de la toma del examen,  en relación con posibles segundos análisis, fecha y hora de entrega de resultados, etc.

- Despídase amablemente

Condiciones del Paciente:

- No debe tener relaciones sexuales, en los dos días anteriores a la toma del examen.

- El día del examen debe bañarse normalmente, pero no realizarse baños especiales.

- No orinar dos horas antes del examen, lo cual podrá hacer una vez sea tomada la muestra, es posible que la secreción sea tanta que el examen podrá tomarse a cualquier hora del día.

## TOMA DE MUESTRAS DE BK SERIADO DE ESPUTO

EQUIPO

Frasco para muestra

Equipo de bioseguridad

| PASO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar que el paciente o su familia han recibido información médica del procedimiento a realizar (la recolección de la muestra se debe realizar en la mañana y el paciente debe estar en ayunas) | Enfermera Profesional/ Auxiliar de enfermería |
| 2 | Verificar la orden médica y comprobar que coincida con los impresos de petición analítica | Auxiliar de enfermería |
| 3 | Preparar el material y trasladarlo al lado del paciente. | Auxiliar de enfermería |
| 4 | Instruir al paciente para realizar cepillado y lavado de la lengua sólo con agua para remover el exceso de flora oral y retirar prótesis dental en pacientes de edad. | Auxiliar de enfermería |
| 5 | Instruir al paciente para que tosa con fuerza y profundamente, con el fin de obtener una muestra que provenga del tracto respiratorio inferior, libre de salida. Debe expectorar directamente en un recipiente estéril de boca ancha de tapa rosca. | Auxiliar de enfermería |
| 6 | Para pacientes incapaces de producir en esputo, la terapeuta respiratoria debe obtener la muestra a través de succión | Terapeuta respiratorio |
| 7 | Para el estudio de micobacterias se deben colectar tres muestras seriadas en días consecutivos para pacientes hospitalizados. La muestra se debe trasladar al Laboratorio clínico de inmediato, utilizando recipiente para traslado de muestras. | Auxiliar de enfermería |
| 8 | Tápela muy bien y márquela con el nombre del paciente. Especifique además si se trata de la muestra nro. 1, 2 o 3 (en caso de ser un examen seriado) o si es una muestra de diagnóstico o de control. |  |
| 9 | Anotar en registros de Enfermería (03-FT-048) y facturar. | Auxiliar de enfermería |

Procedimiento para la recepción de muestras de pacientes ambulatorios de Esputo: Baciloscopia

Procedimiento de recepción:

- Una vez reciba la muestra de parte del paciente, verifique la calidad de la muestra  “Una buena muestra tiene mucho moco y poca saliva.” Sin embargo las muestras de saliva también es posible examinarlas.

- Tápela muy bien y márquela con el nombre del paciente. Especifique además si se trata de la muestra nro. 1, 2 o 3 (en caso de ser un examen seriado) o si es una muestra de diagnóstico o de control.

- Ubíquela en la nevera transportadora en un lugar seguro, procurando que este cerca de las pilas de hielo.

- Si se encuentra en el laboratorio clínico sede MAC, llévela a la sección de microbiología, regístrela y déjela para su montaje.

- Despídase amablemente

Condiciones del Paciente:

- Utilizar un recipiente de plástico limpio, de boca ancha, con tapa rosca.

- Enjuagar la boca, cepillar los dientes y lavar la lengua sólo con agua para remover el exceso de flora oral y retirar las prótesis dentales en caso de haberlas,  no use crema dental ni antisépticos. Se recomienda que la muestra sea la primera de la mañana y en ayunas para evitar partículas de alimentos.

- Toser varias veces de forma profunda y depositar el material de expectoración  en el frasco.

- Tape muy bien el recipiente y entréguelo en el laboratorio u organismo de salud antes de que pasen 2 horas, de lo contrario refrigerar la muestra (no congelar), no más de 24 horas.

- Si se trata de una baciloscopia seriada indíquele al paciente, que debe recoger una muestra de la misma forma que la primera durante dos días consecutivos más. Si su lugar de vivienda es el área rural o un lugar muy distante donde se dificulte el traslado al laboratorio, durante varios días seguidos, puede recoger las tres muestras el mismo día, con intervalos de tiempo de 2 o 3 horas.

Procedimiento para la recepción de muestras de Esputo para  cultivo de Mycobacterias. TBC

Con las baciloscopias directas, solo se puede captar entre el 40 y 60 % de los pacientes tuberculosos. Se hace necesario utilizar métodos más sensibles y que estén al alcance de todos los pacientes, como es el cultivo para el diagnóstico de tuberculosis.

Los cultivos  de cualquier muestra para Mycobacterium Tuberculosis, están recomendados en los siguientes casos:

- Pacientes con  una alta sospecha de tuberculosis pulmonar, clínica y radiológicamente sugestiva, pero cuyas baciloscopias directas seriadas  (3 muestras), sea persistentemente negativa.

- Pacientes que han fracasado en el tratamiento y retratamiento, se les debe solicitar cultivo para realizar sensibilidad a las drogas.

- A toda muestra Extra pulmonar para confirmación diagnóstica principalmente en niños.

- En caso de sospechar tuberculosis  renales o por Mycobacterias Atípicas, se le solicita muestra de orina para realizar la prueba.

- En sospecha de tuberculosis infantil o del adulto con dificultades para expectorar.

- En sintomáticos respiratorios VIH positivo, cultivar la primera muestra.

- En sintomáticos respiratorios en contacto con pacientes multiresistentes.

El cultivo está indicado para control de tratamiento en los siguientes casos:

- Pacientes cuyo diagnóstico pulmonar o Extra pulmonar haya sido por cultivo, realizar cultivo mensualmente.

- En pacientes cuya baciloscopia sea positiva en el cuarto mes de tratamiento

- En pacientes VIH positivos, realizar cultivo mensualmente.

Procedimiento para la recepción de muestras de Orina para cultivo de Mycobacterias. TBC

La baciloscopia de orina directa, no posee ninguna significación clínica, pero si es de gran importancia el cultivo de orina para TBC, sobre todo para el diagnóstico de TBC Renal.  La  prueba ideal es aquella que se solicita seriada, durante 3 días consecutivos.

Procedimiento de recepción:

- Una vez reciba la muestra de parte del paciente, verifique que este muy bien tapada, márquela con el nombre del paciente y su número consecutivo. Si es posible indague al paciente sobre su posible diagnóstico. Anote este dato en la orden de remisión.

- Ubíquela en la nevera transportadora en un lugar seguro, procurando que este cerca de las pilas de hielo.

- Si se encuentra en el laboratorio clínico sede MAC, llévela a la sección de microbiología, regístrela y déjela para su montaje.

- Finalice este procedimiento suministrando información al paciente sobre lo que debe hacer después de la toma del examen,  en relación con posibles segundos análisis, fecha y hora de entrega de resultados, etc.

- Despídase amablemente

Condiciones del Paciente:

- Utilizar un recipiente limpio, grande, de boca ancha, con tapa rosca.

- Recoja la totalidad de la primera muestra de orina de la mañana, no descarte ninguna cantidad.

- Tape muy bien el recipiente y llévelo al laboratorio antes de que pasen 2 horas, de lo contrario refrigerar la muestra (no congelar), no más de 24 horas.

- Indíquele al paciente que el proceso del examen dura exactamente 4 semanas (1 mes). Posterior a este tiempo, podrá reclamar su resultado.

Procedimiento para la recepción de muestras de Jugo Gástrico para cultivo de Mycobacterias. TBC

La toma de estas muestras  sólo puede realizarse en las clínicas donde exista servicio de hospitalización, donde se cuenta con todos los implementos necesarios para la realización del proceso: cama donde hospitalizar al paciente, sondas y demás. Es un procedimiento de elección en niños, donde tomar la muestra de esputo resulta bastante difícil.

Procedimiento  para la toma y de recepción de la muestra:

- Hospitalizar el paciente desde el día anterior al que se programó la toma del examen.

- A las 6:00  p.m. del día anterior,  dar la última comida.

- Alistar el material con que tomará la muestra, todo debe estar en condiciones de completa esterilidad.

- A las 8:00 pm, introducir una sonda nasogástrica y vaciar el contenido del estómago, desechar este aspirado.

- A las 6:00 a.m. del día siguiente, aspirar la sonda nasogástrica sin que el paciente se despierte.

- Deposite el material obtenido en un recipiente estéril, oscuro, si no es oscuro, es fundamental que lo cubra por fuera con un papel carbón y asegurar con cinta.

- Tomar la muestra del contenido gástrico en cantidad no inferior a diez (10) ml.

- Inmediatamente después de recolectada, adicione a ese aspirado gástrico el preservante: dos (2) ml  de fosfato trisódico al 10% (reactivo que es suministrado por el laboratorio).

Nota: Siempre debe conservarse la proporción muestra y preservante, es decir, si no fue posible aspirar los 10 ml de jugo gástrico requerido, no podrá adicionar los mismos 2 ml de fosfato trisódico, deberá disminuir esta cantidad, de acuerdo al líquido recolectado. Ej: 5 ml de muestra / 1 ml de fosfato o 2.5 ml de muestra / 0.5 de fosfato.

- Enviar al  laboratorio refrigerado antes de que pasen  dos (2) horas.

Condiciones del Paciente:

- El paciente debe guardar ayuno previo de 12 horas.

- No ingerir medicamentos, ni sustancias con efecto sobre la mucosa gástrica desde un día antes (alcohol, tabaco, cimetidina, bicarbonato, etc.).

- Indíquele al paciente que el proceso del examen dura exactamente 4 semanas (1mes). Posterior a este tiempo, podrá reclamar su resultado.

| Espécimen clínico | Número de muestras ideales | Condición | Envase estéril |
| --- | --- | --- | --- |
| L.C.R | 3 | Más de 10 ml | Si (tubo tapa rosca) |
| Lavado o cepillado bronquial | 1 | Más de 10 ml | SI |
| Biopsias | 1 | En solución salina fisiológica o agua destilada estéril | SI |
| Pus de piel | 1 | Tomar muestra con dos escobillones en tubo estéril seco | SI |

Procedimiento para la recepción de muestras de Líquidos: LCR, Sinovial, articular, pericárdico, pleural, etc.

Estas muestras deben ser tomadas exclusivamente por el médico en condiciones de completa asepsia. El laboratorio clínico o servicio de toma de muestras, se constituye en este momento en un apoyo que suministra el material necesario, recepciona la muestra y la procesa.

Procedimiento de recepción:

- Suministre al médico los tubos estériles (2 o 3) con tapa, para depositar la muestra.

- Lo ideal es que el médico  deposite 3 cc del líquido en un frasco de hemocultivo.

- Una vez reciba la muestra, marque los tubos con el nombre del paciente y aclare de que líquido se trata (cada líquido tiene una forma diferente de procesarse).

- Envíe inmediatamente al laboratorio, estos exámenes son considerados pruebas de urgencia.

Condiciones de las muestras

Líquido Cefalorraquídeo:

- Líquido tomado en tubo seco estéril (sin ningún tipo de aditivo o anticoagulante).

- Tomar 3 tubos:

- Uno para estudio bioquímico

- Otro para estudio microbiológico (frasco aerobio de hemocultivo)  Un tercero para recuento y diferencial de leucocitos.

- Enviar la muestra a temperatura ambiente en un tiempo no mayor a 1 hora

Líquido Peritoneal, Pleural  y Pericárdico:

- Obtener la muestra sin anticoagulante y si hay suficiente muestra separarla inmediatamente en tres tubos estériles que deben ser marcados de la siguiente forma:  Tomar 3 tubos:

- Frasco aerobio de hemocultivo para examen microbiológico.

- Otro tubo seco (sin aditivo) para bioquímica.

- Un tercero con anticoagulante (heparina o EDTA, tubo tapa verde o morada)

Liquido Sinovial:

- Obtener la muestra sin anticoagulante y si hay suficiente muestra separarla inmediatamente en tres tubos estériles que deben ser marcados de la siguiente forma:

- Tomar 3 tubos:

- Frasco aerobio de hemocultivo para examen microbiológico.

- Otro tubo seco (sin aditivo) para bioquímica. Si este tubo se coagula, debe centrifugarse para realizar los análisis.

- Un tercero con anticoagulante (EDTA, tubo tapa morada) para el recuento celular.

Procedimiento para la toma de Hemocultivos

El hemocultivo o cultivo de la sangre, es un examen de mucha utilidad a nivel hospitalario, para diagnósticos de septicemia, meningitis, osteomielitis, neumonía, endocarditis bacteriana, bacteremia, entre otras. Es recomendable recoger 2 o 3 muestras en el lapso de 24 horas, los intervalos de las mismas, dependen de la urgencia de la situación clínica, pero nunca menos de 20 – 30 minutos entre cada una de ellas.

Lo ideal es recoger la muestra en el pico febril y realizar las tomas antes de la administración de antibióticos, si no puede evitarse hacerlo antes de la siguiente dosis

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA DE HEMOCULTIVOS:

Equipo

- Equipo de bioseguridad (gafas de bioprotección, tapabocas, guantes estériles, gorro)

- Bata de seguridad estéril (utilizar las necesarias)

- 6 pares de guantes estériles

- 3 Campos estériles

- 3 jeringas de 5cc

- 3 frascos para toma de hemocultivos aeróbicos

- Clorhexidina espuma y solución

- Gasas estériles

- Torniquete

- Nevera para traslado de muestras

PROCEDIMIENTO

| PASO |  | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Comprobar las condiciones necesarias antes de la toma de las muestras de sangre (paciente hipertérmico), según indicación médica | Enfermera Profesional |  |
| 2 |  | Verificar la orden médica y comprobar que coincida con lo impreso de petición analítica, teniendo en cuenta de ejecutar la orden en el software | Enfermera Profesional |  |
| 3 |  | Preparar todo el material | Auxiliar de enfermería |  |
| 4 |  | Realizar lavado de manos social establecido en el manual de bioseguridad (13-OD-016). | Enfermera Profesional y Auxiliar de enfermería |  |
| 5 |  | Saludar al usuario, utilizar mecanismos de identificación redundante antes de tomar la muestra al paciente. | Enfermera y auxiliar de enfermería |  |
| 6 |  | Solicitar autorización al paciente e informar la técnica a realizar. | Enfermera Profesional |  |
| 7 |  | Llevar paciente a la sala de procedimientos y curaciones (hospitalización y urgencias), siempre que no esté contraindicado. En caso de ser la unidad de cuidados intensivos cerrar la puerta o colocar un biombo. | Auxiliar de enfermería |  |
| 8 |  | Evaluar sitios de punción para extraer una muestra. | Enfermera Profesional |  |
| 9 |  | Realizar postura de gorro y tapabocas. | Enfermera Profesional |  |
| 10 |  | Realizar lavado de manos clínico establecido en el manual de bioseguridad (13-OD-016). | Enfermera Profesional |  |
| 11 |  | Realizar postura de guantes estériles y bata estéril con ayuda de la auxiliar de enfermería. | Enfermera Profesional |  |
| 12 |  | Lavar el área del primer punto a puncionar con clorhexidina espuma y solución, cerciorándose que quede totalmente desinfectada y cubrir con gasa estéril. | Enfermera Profesional |  |
| 13 |  | Colocar torniquete 10 cm por encima del sitio de la punción y teniendo cuidado de no contaminar el área desinfectada. | Auxiliar de enfermería |  |
| 14 |  | Realizar cambio de guantes estériles, poner campo estéril en sitio desinfectado. | Enfermera Profesional |  |
| 15 |  | Realice una punción venosa con jeringa, siguiendo estrictamente el procedimiento de toma y desinfección indicado. Si se trata de un adulto extraiga 10 cms de muestra, si se trata de un niño basta con 3 o 5 cms de sangre. | Enfermera Profesional |  |
| 16 |  | Retirar jeringa sin aspirar y realizar presión en sitio de venopunción, colocando una gasa con micropore para evitar hematomas. | Enfermera Profesional |  |
| 17 |  | Envasar la muestra en el frasco de hemocultivo número 1 y desechar la aguja. | Enfermera Profesional |  |
| 18 |  | Rotular frasco con nombre del paciente, número de documento de identidad, lugar anatómico de donde se tomó y número de muestra: uno, dos o tres, según corresponda. | Enfermera Profesional |  |
| 19 |  | Realizar cambio de guantes estériles y proceder a tomar muestras dos y tres siguiendo los pasos 11 hasta 18. | Enfermera Profesional |  |
| Extracción de muestra de catéter central solo si se sospecha infección en el torrente sanguíneo asociado al dispositivo: |  |  |  |  |
| 20 | Realizar lavado de manos clínico establecido en el Manual de bioseguridad |  |  | Enfermera Profesional y Auxiliar de enfermería |
| 21 | Realizar postura de guantes estériles y bata estéril con ayuda de la auxiliar de enfermería. |  |  | Enfermera Profesional |
| 22 | Realizo lavado de los lúmenes con clorhexidina jabón y clorhexidina solución, teniendo prioridad por la vía de recolección de la muestra de sangre. Dejar cubierto con una gasa estéril. |  |  | Enfermera Profesional |
| 23 | Realizar cambio de guantes estériles, poner campo estéril en sitio desinfectado. |  |  | Enfermera Profesional |
| 24 | Tener en cuenta que la muestra se debe tomar por la vía distal, asegurándose de hacer un barrido adecuado de anticoagulante u otro medicamento. |  |  | Enfermera Profesional |
| 26 | Con isopañil desinfecte el catéter en el lugar de conexión, teniendo en cuenta de no cerrar goteos como inotrópico o vasoactivos. |  |  | Enfermera Profesional |
| 27 | Extraer una primera muestra de sangre con una jeringa de 10ml, una cantidad de 10ml con el objetivo de hacer un barrido de los medicamentos. Conservarla en el campo estéril, para retornarla nuevamente. |  |  | Enfermera Profesional |
| 28 | Extraer una segunda muestra de sangre y obtener de 5ml para el hemocultivo. |  |  | Enfermera Profesional |
| 29 | Envasar la muestra en el frasco de hemocultivo y rotularlo de acuerdo con el número de la muestra. |  |  | Enfermera Profesional |
| 30 | Desechar la aguja en el guardián. |  |  | Enfermera Profesional |
| 31 | Rotular frasco con nombre del paciente, número de documento de identidad, lugar anatómico de donde se tomó y número de muestra: uno, dos o tres, según corresponda. |  |  | Enfermera Profesional |
| 32 | Realizar el retorno de la primera muestra de sangre con una adecuada técnica aséptica, conectar los equipos y dejar las conexiones libres de residuos de sangre, debido a que esto incrementa el riesgo a proliferación de bacterias. |  |  | Enfermera Profesional |
| 33 | Dejar al paciente limpio y seco, en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales; tener en cuenta dejar barandas arriba. |  |  | Enfermera Profesional y auxiliar de enfermeria |
| 34 | Depositar las muestras en la nevera de traslado de muestras. Retirar el material y dejar en orden. |  |  | Enfermera Profesional |
| 35 | Retirarse los guantes. |  |  | Enfermera Profesional |
| 36 | Realizar lavado de manos. |  |  | Enfermera Profesional |
| 37 | Adjuntar las órdenes impresas y dirigir al laboratorio (debe ser entregada en un plazo máximo de 15 minutos posterior a la toma de la última muestra). |  |  | Enfermera Profesional |
| 38 | Anotar en los registros de Enfermería (03-FT-048) y facturar. |  |  | Enfermera Profesional |

Procedimiento para la recepción de muestra para Coprocultivo (cultivo de la materia fecal)

Este examen de utilidad para la investigación de patógenos entéricos. No cultive muestras de consistencia dura.

Procedimiento de  recepción de la muestra:

- Tenga lista la nevera con las pilas de hielo, gradillas, termómetro y demás elementos necesarios  para la conservación de las muestras.

- Al recibir las muestras, verifique que el recipiente de recolección sea el adecuado.

- Asegure el recipiente, si es posible con cinta o esparadrapo, en ocasiones debido a mucha presencia de parásitos en la muestra, la tapa puede explotar, o si se trata de una muestra líquida, si no se asegura adecuadamente puede regarse.

- Marque muy bien el recipiente con el nombre completo del paciente, la inicial del centro y el número consecutivo que le corresponde. Si es un recipiente comercial hágalo en el Stiker que tiene adherido a sus paredes,  si se trata de una muestra seriada, anote si es la primera, segunda o tercera muestra. Si se trata de un paciente hospitalizado o una muestra líquida, resáltelo en la orden médica para darle prioridad a su proceso.

- Finalice este procedimiento suministrando información al paciente sobre lo que debe hacer después de la toma de los exámenes,  en relación con posibles segundos análisis, fecha y hora de entrega de resultados, etc.

- Despídase amablemente.

Condiciones del Paciente:

- Indíquele al paciente, que debe utilizar un recipiente de plástico, seco, muy limpio, de boca ancha, con tapa rosca.

- Recolectar la materia fecal emitida espontáneamente con una paleta de madera, una cantidad equivalente al tamaño de un fríjol y depositarla en el recipiente. La muestra ideal para este tipo de examen es la materia fecal recién emitida y heces diarreicas.

- Nunca se debe recoger la muestra directamente del sanitario, ni una muestra que este mezclada con orina.

- Si se trata de un bebé la muestra debe recogerse por frotis rectal.

Entregar la muestra en el laboratorio antes de que pase 1 hora.

Procedimiento para la  toma de muestras para microbiología en superficies, soluciones y ambientes

Superficies Secas:

- Utilizar escobillones estériles y medios de cultivo frescos.

- Marcar muy bien la caja que contiene el medio de cultivo, indicando la superficie en estudio.

- Humedecer el escotillón con solución salina estéril.

- Hacer un frotis en el sitio de interés rotando el escobillón sobre sí mismo y desplazándolo sobre la superficie.

- Realizar un frotis en un extremo de la caja que contiene el medio de cultivo.

- Entregarlo y registrarlo prontamente en la sección de microbiología.

Superficies  Húmedas:

- Utilizar escobillones estériles y medios de cultivo frescos.

- Marcar muy bien la caja que contiene el medio de cultivo, indicando la superficie en estudio.

- Tomar un escobillón estéril y hacer un frotis en el sitio de interés rotando el escobillón sobre sí mismo y desplazándolo sobre la superficie.

- Realizar un frotis en un extremo de la caja que contiene el medio de cultivo.

- Entregarlo y registrarlo prontamente en la sección de microbiología.

Soluciones Jabonosas Desinfectantes:

- Marcar muy bien la caja que contiene el medio de cultivo, indicando la  solución en estudio.

- Tomar una alícuota del jabón  desinfectante del frasco que lo contiene, en un recipiente estéril.

- Entregarlo y registrarlo prontamente en la sección de microbiología.

- Con asa o aplicador estéril tomar una pequeña cantidad o gota y realizar la siembra respectiva.

Aire:

- Marcar muy bien la caja o cajas  que contienen los medios de cultivo, indicando el tipo de cultivo.

- En el sitio de la toma, dejar abiertas las cajas por un periodo de 15 minutos, luego cerrarlas y entregarlas en la sección para su incubación.

  - TRANSPORTE DE MUESTRAS DESDE LOS SERVICIOS AL LABORATORIO

| Nº |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | La enfermera jefe de cada servicio de la clínica después de tomar las muestras, las deposita en un recipiente de paredes rígidas con tapa, la cual contiene una gradilla que permite el envío de los tubos en posición vertical, adicional la nevera contiene un recipiente pequeño para el transporte de las orinas. La enfermera jefe verifica que todos los recipientes de las muestras estén bien tapados. |  |
| 2 |  | La auxiliar de enfermería o la enfermera jefe bajan las muestras al laboratorio junto con las órdenes de cada paciente |  |
| 3 |  | Las muestras son llevadas por el sitio de circulación de los funcionarios |  |
| 4 |  | La auxiliar de enfermería o la enfermera jefe timbra en el laboratorio, para la entrega de las muestras en el área de recepción de muestras |  |
| 5 |  | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo recibe las muestras con las ordenes, diligencia el formato de recepción de muestras y verifica calidad de las muestras y diligenciamiento adecuado de la solicitud de los exámenes |  |
| 6 |  | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo lleva las muestras hasta al área de preparación de muestras en la mesa auxiliar |  |
| 7 |  | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo ingresa los pacientes al software del laboratorio (ver manual del software), verificando datos demográficos y exámenes solicitados |  |

  - TRANSPORTE DE MUESTRAS DESDE LOS SERVICIOS DE LA SEDE MAC AL LABORATORIO A TRAVÉS DEL CORREO NEUMÁTICO

GENERALIDADES  DEL CORREO NEUMÁTICO

Los correos neumáticos representan una solución práctica, fácil, rápida y eficiente para el transporte interno de artículos de medianas dimensiones entre diferentes áreas de trabajo por medio de tubos de conducción neumática. Permiten transportar medicamentos, muestras médicas de laboratorio, etc., empleando cápsulas que se trasladan dentro de una tubería, propulsadas por corrientes de aire que genera una turbina, y que se manejan a través del control del sistema.

Los beneficios de un 	correo 	neumático 	son los siguientes:

- Ahorro de tiempo gracias a la conexión entre las diferentes áreas

- Reducción de fallos de transporte

- Disponibilidad rápida de resultados de laboratorios

- Aumento de eficiencia (liberación de personal de transportes rutinarios)

Conforme a los reglamentos higiénicos, no puede haber salida de aíre durante el envío y recepción. El sistema adapta individualmente las diferentes velocidades a los objetos o a las sustancias frágiles. El ordenador central coordina todas las operaciones automáticamente.

El historial de envíos muestra una exacta evaluación, estadística y análisis.

En poco tiempo la cápsula llega automáticamente a su estación de destino. Los sistemas se adaptan al número requerido de estaciones.

PROCEDIMIENTO

| Nº | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La enfermera jefe o la auxiliar de enfermería de cada servicio después de tomar las muestras, las deposita en una cápsula, la cual está marcada con el número del piso, nombre del servicio (laboratorio), verificando que todos los recipientes de las muestras estén bien tapados. Las muestras son envueltas en una bolsa de neopreno, conservando la técnica del triple embalaje. Las órdenes médicas van protegidas de cualquier derrame que pueda presentarse dentro de la cápsula. |

| 2 | La enfermera jefe realiza la programación del envío al laboratorio e introduce la cápsula dentro de la estación. |
| --- | --- |
| 3 | Las muestras viajan por el correo neumático hasta llegar al laboratorio. Permitiendo que el personal del laboratorio pueda estar atento frente a la llegada de las muestras. |
| 5 | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo recibe las muestras con las órdenes, diligencia el formato de recepción de muestras y verifica calidad de las muestras y diligenciamiento adecuado de la solicitud de los exámenes |
| 6 | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo lleva las muestras hasta al área de preparación de muestras en la mesa auxiliar luego realiza la limpieza y desinfección de la bolsa de neopreno y de la capsula (ver manual de limpieza y desinfección). |
| 7 | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo ingresa los pacientes al software del laboratorio (ver manual del software), verificando datos demográficos y exámenes solicitados. |

5.10 PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO FINAL DE MUESTRA

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La coagulación normal y espontánea de la sangre ocurre entre 30 y 60 minutos a temperatura ambiente (22 a 25°C) y es más rápida cuando se obtiene en tubos de extracción que contienen un activador, con estos tubos el proceso de coagulación estaría en un rango entre 5 - 15 minutos aunque en pacientes con terapia con anticoagulantes (heparina, cumadín) puede ser más lenta. |
| 2 | La auxiliar encargada de la remisión recolecta las muestras tomadas por las auxiliares aproximadamente cada 15 minutos. Para las muestras de los servicios después de ser tomadas deben de entregarlas al laboratorio en un tiempo máximo de 30 minutos |
| 3 | El transporte de estas muestras se realiza utilizando un recipiente plástico grande con una gradilla en su interior para los tubos y un recipiente plástico más pequeño para las muestras de orina, coprológicos y BK ( aplica para las muestras tomadas en todos los servicios) |
| 4 | Una vez las muestras están en el área técnica se procede a verificar contra las ordenes y la auxiliar se cerciora que sean los tubos correspondientes a los exámenes solicitados y las cantidades necesarias. |
| 5 | Se debe permitir la coagulación completa de la sangre antes de la centrifugación; si no se hace de esta forma, la fibrina puede ocasionar interferencias en algunos instrumentos (lectura, aspiración o pipeteo de muestras), adicionalmente, se recomienda que el tubo este en posición vertical y bien tapado, para evitar la contaminación exógena y prevenir la evaporación o la posibilidad de producir derrames o aerosoles. |
| 6 | Cargar la centrifuga verificando el llenado de los tubos y usando tubos pareados para balancear la carga del rotor y así evitar vibraciones y accidentes derivados de la vibración. |
| 7 | Realizar el proceso de centrifugación con los tubos tapados. |

|  | Centrifugar las muestras de acuerdo a la siguiente tabla: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO | RPM | TIEMPO CENTRIFUGACION | DE |  |
|  | SUERO | 3500 rpm | 15 minutos |  |  |
|  | PLASMA | 3000 rpm | 15 minutos |  |  |
|  | UROANÁLISIS | 2500 rpm | 5 minutos |  |  |
|  | ORINA DE 24 HORAS | 3500 rpm | 10 minutos |  |  |
| 10 | Durante el tiempo de centrifugación la auxiliar sirve las orinas en los tubos camuflados, los cuales tienen un conservante para uroanálisis que permiten una estabilidad de la muestra hasta por 72 horas a temperatura ambiente. |  |  |  |  |
| 11 | Una vez se termina el proceso de centrifugación y los sueros han sido separados de las células rojas de la sangre, las muestras son estables a temperatura ambiente hasta 8 horas y en refrigeración (2-8 °C) hasta 48 horas. |  |  |  |  |
| 12 | Evitar el uso del freno de la centrifuga, ya que ocasiona que las células se vuelvan a mezclar con el suero o plasma |  |  |  |  |
| 13 | Una vez terminado el proceso de centrifugación de plasmas, estos son separados en tubos de polipropileno nuevos, en caso de no ser procesados inmediatamente, estos deben ser refrigerados. |  |  |  |  |
| 14 | Se separa el plasma cuidadosamente con una pipeta Pasteur nueva, con precaución de no aspirar concentrado globular; para una correcta conservación para las pruebas de TP y TTP; para el resto de pruebas de hemostasia revisar el manual del laboratorio de referencia. |  |  |  |  |
| 15 | Para muestras de urocultivo se utilizan los tubos tapa gris con ácido bórico/borato/formiato de sodio, el cual cuenta con un conservante microbiológico, cuya fórmula liofilizada de conservación impide la multiplicación bacteriana en la muestra de orina durante un periodo de hasta 48 horas a temperatura ambiente. |  |  |  |  |
| 16 | Para las muestras de uroanálisis se utilizan los tubos con conservantes, en el momento de servir la orina, este tubo debe ser mezclado, con el fin de activar la acción del conservante, las orinas son conservadas por 24 horas sin refrigeración |  |  |  |  |
| 17 | Las muestras de Baciloscopia se deben conservar en refrigeración, evitando así la multiplicación de los gérmenes habituales de la boca que desnaturalizan las proteínas, lo que facilitaría la destrucción del bacilo. |  |  |  |  |
| 18 | Las muestras de KOH se conservan a temperatura ambiente. |  |  |  |  |
| 19 | Las muestras de materia fecal se deben conservar en refrigeración hasta 24 horas, se debe garantizar el cierre con el fin de conservar la humedad de la muestra |  |  |  |  |
| 20 | Para la conservación de muestras especiales verificar las condiciones de conservación en el listado de muestras del laboratorio de remisión. |  |  |  |  |
| 21 | Las muestras tomadas en láminas portaobjetos para exámenes como Extendidos de sangre Periférica, Gota gruesa etc., son trasportadas en cajas plásticas individuales. |  |  |  |  |
| 22 | Durante el proceso de centrifugación la auxiliar del laboratorio o el bacteriólogo organiza las ordenes en orden con el consecutivo que arroja el software para cada uno de los pacientes, de la misma manera son organizadas las muestras para ser entregadas a cada una de las áreas. |  |  |  |  |

Nota: Se debe verificar que los tubos estén rotulados con los códigos correspondientes a cada sección.

Para la preparación de las muestras ver protocolo de preparación de muestras.

A continuación se enuncian las pruebas que son procesadas en cada una de las sedes, es de aclarar que las pruebas generadas de la consulta externa de la sede de cuba, son procesadas en la sede MAC y la sede de cuba, ubicándose ésta como sede principal de San Rafael Laboratorio Clínico. En la sede de cuba sólo se procesarán las muestras que lleguen de pacientes hospitalizados o particulares.

6. EXAMENES QUE SON REALIZADOS EN LAS SEDES DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

| SEDE MAC | SEDE CUBA |
| --- | --- |
| ACIDO URICO | HEMOGRAMA |
| ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS | HEMOCLASIFICACIÓN |
| ALBUMINA | TP |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | TPT |
| ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) | SEROLOGIA |
| CALCIO | PRUEBA DE EMBARAZO |
| CALCIO IONICO | VIH PRUEBA RÁPIDA |
| CLORO | HCV PRUEBA RÁPIDA |
| COLESTEROL | COLORACION DE GRAM |
| COLESTEROL HDL | COPROLOGICO |
| COLORACION DE GRAM | COPROSCOPICO |
| COMPLEMENTO C3 | CPK MB |
| COMPLEMENTO C4 | CPK TOTAL |
| COPROLOGICO | CREATININA |
| COPROSCOPICO | CREATININA EN ORINA DE 24 H |
| CPK MB | DEPURACION DE CREATININA |
| CPK TOTAL | ERITROSEDIMENTACION |
| CREATININA | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA |
| CREATININA EN ORINA DE 24 H | GASES ARTERIALES |
| CULTIVO MICROORGANISMOS | GASES VENOSOS |
| DEPURACION DE CREATININA | GLICEMIA |
| DESHIDROGENASA LACTICA | GLICEMIA PRE Y POST CARGA |

| DESHIDROGENASA LACTICA (LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO) | GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL |
| --- | --- |
| DIRECTO HONGOS(KOH) | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA ( 4 MUESTRAS) |
| ERITROSEDIMENTACION | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA ( 5 MUESTRAS) |
| EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA 3 |
| FERRITINA | HEMATOCRITO |
| FOSFATASA ALCALINA | HEMOGLOBINA |
| FOSFORO EN ORINA DE 24 HORAS. | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA |
| FOSFORO INORGANICO | IONOGRAMA |
| GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT | PRO BNP |
| GASES ARTERIALES | RECUENTO DE EOSINOFILOS EN MOCO |
| GASES VENOSOS | RECUENTO DE PLAQUETAS |
| GLICEMIA | RECUENTO DE RETICULOCITOS |
| GLICEMIA PRE Y POST CARGA | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL |
| GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL | TROPONINA T |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA ( 4 MUESTRAS) | SODIO |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA ( 5 MUESTRAS) | POTASIO |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA POR MUESTRA 3 | CALICIO |
| GONADOTROPINA SUB U. BETA CUANTITATIVA | CLORO |
| HEMATOCRITO | MAGNESIO |
| HEMOCLASIFICACION | BUN |
| HEMOCULTIVO 1 | AST |
| HEMOCULTIVO 2 | ALT |
| HEMOCULTIVO 3 | FOSFATASA ALCALINA |
| HEMOGLOBINA | BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | CALICIO IONICO |
| HEMOGRAMA IV | LACTATO |
| HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA | FOSFORO |

| HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE | PROTEINA C REACTIVA |
| --- | --- |
| HEPATITIS C ANTICUERPOS | MAGNESIO |
| HIERRO SERICO |  |
| HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH ULTRASENSIBLE) |  |
| HORMONA PARATIROIDEA INTACTA (PARATOHORMONA PTH) |  |
| INMUNOGLOBULINA E TOTAL (TARIFA PACTADA) |  |
| IONOGRAMA |  |
| LACTATO (ACIDO LACTICO) |  |
| LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO /CITOQUIMICO |  |
| MAGNESIO |  |
| MAGNESIO EN ORINA DE 24 HORAS |  |
| MICROALBUMINURIA 12 HORAS |  |
| MICROALBUMINURIA 24 HORAS |  |
| MICROALBUMINURIA POR EIA |  |
| NITROGENO UREICO |  |
| NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24 HORAS |  |
| PERFIL LIPIDICO |  |
| POTASIO |  |
| POTASIO EN ORINA DE 24HORAS |  |
| PROCALCITONINA (TARIFA PACTADA) |  |
| PROLACTINA |  |
| PROLACTINA (pool ) |  |
| PROTEINA C REACTIVA |  |
| PROTEINA DE BENCE JONES |  |
| PROTEINAS DIFERENCIADAS |  |
| PROTEINAS TOTALES |  |
| PROTEINURIA EN 24 HORAS |  |
| PRUEBA DE EMBARAZO |  |
| RECUENTO DE EOSINOFILOS EN MOCO |  |
| RECUENTO DE PLAQUETAS |  |
| RECUENTO DE RETICULOCITOS |  |
| SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL |  |

| SIFILIS CONFIRMATORIA Ab / COMBO |  |
| --- | --- |
| SEROLOGIA |  |
| SEROLOGIA EN LIQUIDO( CEFALO RAQUIDEO) |  |
| SODIO |  |
| SODIO EN ORINA DE 24 HORAS |  |
| TEST DE O SULLIVAN |  |
| TIEMPO DE PROTROMBINA |  |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL |  |
| TIROXINA LIBRE (T4 L) |  |
| TIROXINA TOTAL (T4 TOTAL) |  |
| TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG G |  |
| TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M |  |
| TRANSAMINASA TGO |  |
| TRANSAMINASA TGP |  |
| TRIGLICERIDOS |  |
| TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3) |  |
| TROPONINA T |  |
| UREA |  |
| UROANALISIS |  |
| UROCULTIVO (TARIFA PACTADA) |  |
| VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS |  |
| VITAMINA D 25 DEHIDROXI (TARIFA PACTADA) |  |
| ANAS POR IFI |  |
| CA 19-9 |  |
| AMILASA |  |
| ASTO |  |
| FACTOR REMATOIDEO |  |
| BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA |  |
| ANTI TPO |  |
| ANTICUERPOS HB |  |
| CA -125 |  |
| CORTISOL |  |
| ESTRADIOL |  |
| FSH |  |
| VITAMINA B12 |  |

# 7. PROCESO DE REMISION DE MUESTRAS

TRIPLE EMBALAJE:

Recipiente primario: Contienen las muestras y obligatoriamente deben ser rígidos y resistentes

Envase secundario: Contiene y protege cualquier recipiente primario con muestras. Estos envases pueden ser flexibles o rígidos y cuentan con cierres de seguridad. Permite la colocación de una extensa variedad de gradillas con los recipientes primarios sin ninguna manipulación posterior, facilitando el flujo de trabajo y manteniendo la bioseguridad. Debe ser apilable y de fácil limpieza.

Embalaje exterior: Es un embalaje rígido y robusto para proteger los envases secundarios y los recipientes primarios ante posibles daños durante el transporte. Incluye elementos de estabilidad para garantizar la correcta posición y seguridad de estos. Los materiales de fabricación deben proporcionarle una larga vida útil y que permitan su limpieza y mantenimiento.

# RECOMENDACIONES PARA EL ENVIO DE MUESTRAS

Seleccionar las muestras que van a ser remitidas al laboratorio de referencia, estas muestras son las que tengan examen solicitado que no se pueda realizar en San Rafael Laboratorio Clínico S.A.S o algún resultado que se deba confirmar por otro método.

Verificar que las muestras estén debidamente marcadas con los stickers  correspondientes con nombre completo, apellido  documento de identidad, fecha y código interno consecutivo del laboratorio.

Mantener en refrigeración si es el caso mientras llegan del laboratorio al cual van a ser remitidas.

Imprimir la lista de exámenes a remitir con los datos  demográficos del paciente, el listado de ir firmado por la persona que realiza la remisión y debe colocar el sello del laboratorio.

Verificar que la nevera en la cual va a ser transportada cumpla con los requisitos necesarios para su transporte como temperatura, embalaje y limpieza de la nevera.

Entregar las muestras a la persona encargada de recoger y transportar las muestras del laboratorio al que se va a  remitir y solicitar que firme el formato de transporte de muestras.

La auxiliar verifica diariamente que hayan salido los resultados de las muestras que fueron enviadas a los laboratorios de referencia.

AL MOMENTO DE LA REMISION TENER EN CUENTA:

- Listado de los diferentes análisis de acuerdo al laboratorio al cual se va a realizar la remisión.

- Tubos plásticos de polipropileno con tapa de seguridad.

- Nevera de transporte.

- Pilas de enfriamiento.

- Cinta de enmascarar.

- Guantes desechables de látex.

PRECAUCIONES

- Lavado de manos y utilización de normas de bioseguridad

- Los recipientes de las muestras deben ser herméticos y aprueba de fugas de líquido.

- Si el recipiente es un tubo preferiblemente plástico debe estar herméticamente cerrado con tapa o corcho hermético y colocado de tal forma que mantenga su posición vertical

- Los recipientes con especímenes y/o gradillas deben colocarse en una caja resistente de metal, plástico y aprueba de fugas de líquido que contenga cubierta segura y que  cierre perfectamente  señalando el lado superior hacia arriba

- La caja donde se transportan los materiales deberá ser asegurada firmemente en el vehículo de transporte.

- Cada recipiente de transporte deberá ser etiquetada de forma apropiada y de acuerdo a su contenido. El nombre del paciente debe coincidir inequívocamente con el consignado en el rotulo del tubo.

PROCEDIMIENTO

| N | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La auxiliar administrativa genera el listado de usuarios atendidos; este listado contiene fecha de ingreso, número de la orden, cedula, nombre completo, fecha de nacimiento, edad, género, código equivalente, descripción del examen y hora de la atención. |
| 2 | La auxiliar de remisión revisa con el listado de usuarios las muestras, y organiza en una gradilla los tubos tapa amarilla y en otra los tubos tapa lila, para realizar el embalaje |
| 3 | Las muestras son embaladas de acuerdo al triple embalaje así: |
| 4 | - Colocar los tubos tapa lila en una gradilla envolverlos con papel absorbente, luego se envuelven con vinipel. - Colocar la gradilla en recipiente plástico con tapa de paredes rígidas a temperatura ambiente - Para los tubos tapa amarilla en una gradilla envolverlos con papel absorbente, luego se envuelven con vinipel. - Verificar que la nevera contenga gel congelado y registrar la temperatura en el formato de transporte de muestras - Las orinas y BK se envuelven con papel absorbente y con vinipel, verificando que los recipientes se encuentre bien tapados |
| 5 | Las muestras de remisión con el respectivo embalaje son entregadas al mensajero del laboratorio de referencia. |
| 6 | Antes de la entrega de la nevera se diligencia el formato de control de remisión de muestras, el cual es firmado por la persona que entrega y la persona que recibe la nevera. |

  - REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA

| No | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La auxiliar del laboratorio separa las muestras de remisión, imprime los listados y verifica frente a la orden que si concuerden con los listados |
| 2 | La auxiliar de laboratorio coloca los tubos en orden consecutivo de número en la gradilla |
| 3 | Luego envuelve las muestras con papel absorbente y con vinipel |
| 4 | Verificar condiciones de conservación de las diferentes muestras según lo establecido en el manual establecido por el laboratorio de referencia |
| 4 | La auxiliar del laboratorio realiza la entrega de las muestras y del listado de remisión al mensajero del laboratorio de referencia, para ser guardadas en la nevera con pilas refrigeradas |
| 5 | La auxiliar del laboratorio diligencia el formato de control de transporte de muestras (carpeta de control de transporte de muestras) |

  - REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA LOPEZ CORREA

Los exámenes que son remitidos al laboratorio López correa, corresponden a las muestras de corta estabilidad, muestras de hospitalización o muestras cuyos resultados requieren ser confirmados.

PROCEDIMIENTO

| No | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La auxiliar del laboratorio o el bacteriólogo diligencian el formato de remisión de López Correa, con los datos demográficos del paciente y los exámenes solicitados |
| 2 | La auxiliar del laboratorio o bacteriólogo verifica con el mensajero del laboratorio de López Correa las muestras que están relacionadas en la remisión |
| 3 | El mensajero diligencia el formato del laboratorio López Correa, donde se registra el número de muestras que son enviadas de acuerdo al recipiente |
| 4 | Verificar si la temperatura del recipiente cumple con lo establecido en la conservación de las muestras |
| 5 | Las muestras son guardadas en un recipiente plástico de paredes rígidas sellado herméticamente, dicho recipiente se encuentra en un maletín considerándose este como embalaje exterior |

8. CONSERVACIÓN DE MUESTRAS EN LAS SEDES DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Las muestras biológicas deben ser conservadas adecuadamente para obtener de ellas información fidedigna y que represente el estado real, de salud o enfermedad, del paciente del cual fueron obtenidas, por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.

Hematología: Los tubos tapa lila contienen EDTA k2 que permite la conservación de las células y es de baja toxicidad. Las muestras tomadas en tubo tapa lila se deben conservar a temperatura ambiente hasta su procesamiento, estas muestras serán procesadas en un tiempo máximo de 6 horas, aunque la muestra puede ser estable hasta 24 horas a temperatura ambiente.

Las muestras tomadas en tubo tapa lila serán conservadas por el transcurso de 6 horas a temperatura ambiente después de su procesamiento, antes de desecharlas (ver manual de PGIRASA) el bacteriólogo revisa en el software del laboratorio que todo los exámenes estén realizados

Plasma: Muestra tomada en tubo tapa azul que contiene citrato de sodio al 3.2%. Centrifugar 15 minutos a 3000 rpm, separar en tubo plástico, almacenar en refrigeración o congelación si la prueba así lo requiere (Verificar en el listado de pruebas de laboratorio de referencia). Importante centrifugar antes de 20 minutos de haber tomado la muestra.  Las muestras tomadas en tubo tapa azul serán conservadas por el transcurso de 6 horas después de su procesamiento en refrigeración de 2 a 8 °C, antes de desecharlas (ver manual de PGIRASA) el bacteriólogo revisa en el software del laboratorio que todo los exámenes estén realizados.

Los plasmas que son de remisión que para su estabilidad deben ser enviados al laboratorio de referencia congelados se deben conservar en frasco gris de paredes rígidas, tapa rosca el cual contiene gel congelado, este debe ser enviado según programación del laboratorio de referencia

Suero: Muestra tomada en tubo plástico tapa amarilla, que contiene sílica (activador de la coagulación) y un gel inerte que permite la conservación de la muestra a temperatura ambiente. Dejar en reposo mínimo 30 minutos para permitir una coagulación completa, si no se hace esto la fibrina puede ocasionar interferencias en los equipos.  Centrifugar 15 minutos a 3500 rpm, estas muestras se pueden mantener a temperatura ambiente por un máximo de 8 horas, si se requiere más tiempo para llevar a cabo su procesamiento conservar la muestra refrigerada entre 2°C y 8 °C, teniendo en cuenta los tiempos según los analitos, como se describe en la tabla que se anexa al final. Para los tubos pediátricos con gel, el fabricante recomienda centrifugar por 90 segundos a 6000g, es decir 6186 rpm y para los que no tienen gel 3 minutos a 2000g, es decir 3500 rpm.

8.1 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE SUEROS

| No | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | Todas las muestras de suero que se procesen en el laboratorio deben ser conservadas durante 3 días en refrigeración en la nevera marcada como seroteca |
| 2 | En la parte inferior de la nevera serán colocadas las gradillas con las muestras |
| 3 | Las gradillas deben ser marcadas con la fecha y el área de procesamiento |
| 4 | Las muestras correspondientes a los dos días siguientes serán ordenadas en la parte superior del refrigerador con temperatura de 2 a 8 °C, siempre ubicando las gradillas con fechas anteriores al día en curso en la parte de adelante. |
| 5 | Las muestras que son utilizadas para evaluación externa del desempeño, serán guardadas en la seroteca en la parte de congelador de -10 a -12 °C, el tiempo que sea necesario para su envío al laboratorio Departamental. |

Muestra de orina: Las muestras de orina para uroanálisis son servidas en tubos tapa camuflada, respetando el volumen mínimo y máximo requerido, con el fin de no alterar la relación muestra conservante. Estos tubos tienen conservante microbiológico que es una combinación de Clorhexidina, Etilparaben y Propionato de sodio, lo cual permite una conservación hasta por 72 horas sin refrigeración. Se deben centrifugar en el momento necesario a 2500 rpm por 5 minutos.

Las muestras para Urocultivo son reenvasadas respetando el volumen mínimo y máximo, en tubo gris, estéril que contiene Ácido Bórico, Formato de sodio y Borato de sodio como preservantes, manteniendo la integridad de la muestra hasta por 48 horas a temperatura ambiente antes de su procesamiento.

Para muestras de orina de 24 horas refrigerar (temperatura de 2 a 8°C) durante la recolección y hasta el momento del procesamiento en el laboratorio. Cuando sea necesario se centrifugan con 3500 rpm por 10 minutos.  Estas muestras después de ser medidas se envasas en un tubo con polipropileno y son guardadas por 3 días en refrigeración de 2-8 °C en la gradilla de las muestras de la sección de química.

Si se sobrepasa el volumen máximo no sirve que se descarte, se debe envasar desde el recipiente primario en un nuevo tubo, en el caso que la muestra no sea suficiente para el volumen mínimo mantener en el tubo primario y priorizar su procesamiento. En caso de envasar en tubo errado, reenvasar también desde el tubo primario en el tubo correcto. Todas las muestras de orina serán descartadas después de verificar que han sido procesadas.

Muestras de Materia Fecal: Las muestras para coprológico y coproscópico deben ser procesadas antes de 2 horas después de la recolección, pero si esto no es posible, deben mantenerse en el refrigerador a temperatura de 2 a 8°C.  Las muestras para Coprocultivo deben cumplir los requisitos generales, pero sobretodo es muy importante el almacenamiento a temperatura de refrigeración (2 a 8 °C) mientras se inicia el procesamiento en el laboratorio.  No se reciben muestras recogidas el día anterior.

Muestras de Esputo: Aunque es aconsejable el análisis inmediato, la muestra puede mantenerse hasta por una semana en refrigeración  y protegido  de la luz.

Cultivos y KOH: Guardar a temperatura ambiente y llevar a procesar en un tiempo máximo de dos (2) horas.

Frotis Vaginales, Uretrales, Faríngeos: Guardar a temperatura ambiente y llevar a procesar en un tiempo máximo de dos (2) horas.

Líquido Cefalorraquídeo: Debe procesarse dentro de las 2 horas siguientes a la toma de la muestra. Conservar a temperatura ambiente o en estufa con 35 – 37 °C, no refrigerar.

Líquido ascítico, pleural, pericárdico y otros: A temperatura ambiente debe procesarse dentro de las dos horas siguientes a la toma de la muestra o si se conserva refrigerado (2-8 °C), es estable por 24 horas. Cuando se solicita la prueba ADA en estos líquidos, la muestra es estable 24 horas en refrigeración, si se requiere más tiempo para su procesamiento debe ser congelada (-20°C).

Gases arteriales: Muestra tomada con jeringa que contiene heparina de litio,  mezclar por rotación en la palma de la mano o por inversión. Los gases arteriales deben ser procesados en un lapso de tiempo de 15 minutos después de la extracción, sin embargo tienen una estabilidad de 1 hora en refrigeración de 2 a 8 °C

Hemocultivos: Enviar a proceso máximo 2 horas después de la toma. Y mantener a temperatura ambiente, si es necesario más tiempo mantener entre 35 – 37°C,  no refrigerar.

Secreciones en medio de transporte: las muestras para cultivo de gérmenes comunes se pueden tomar en medio de transporte y son estables hasta 2 días a temperatura ambiente.

Para cualquier muestra con solicitud de cultivo para mycobacterias, se deben conservan refrigeradas hasta por 2 días. Las muestras con solicitud de estudio de hongos deben ser procesadas el mismo día de la toma.

| PRUEBA | ESTABILIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | TEMPERATURA | TEMPERATURA |
|  | Ambiente | Refrigeración |
| Uroanalisis | 72 HORAS |  |
| Urocultivo | 48 HORAS |  |
| Coprológico | 2 HORAS | 12 HORAS* |

| Coproscópico – Coprograma |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sangre Oculta en Materia Fecal |  |  |
| Tiempo de Protrombina | 2 HORAS | 4 HORAS |
| Tiempo de Tromboplastina Parcial |  |  |
| Fibrinógeno |  |  |
| Hemograma | 24 HORAS |  |
| Hemoclasificación |  |  |
| Recuento de Plaquetas |  |  |
| Recuento de Reticulocitos |  |  |
| Velocidad de Sedimentación VSG | 4 HORAS |  |
| Hormona Estimulante de Tiroides – TSH | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Tiroxina Libre - T4 L | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Antígeno Especifico de Próstata - PSA | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Antígeno de superficie Hepatitis B - AGSHB | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Inmunoglobulina G, Toxoplasma - Toxo G | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Inmunoglobulina M, Toxoplasma - Toxo M | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Prolactina | 8 HORAS | 24 HORAS |
| Beta HCG Cuantitativa | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Ferritina | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Inmunoglobulina E Total | 8 HORAS | 2 DIAS |
| HIV | 8 HORAS | 14 DIAS |
| Troponina | 4 HORAS | 24 HORAS |
| triyodotironina T3 Total | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Antígeno Carcinoembrionario CEA | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Prueba de Embarazo | 8 HORAS | 48 HORAS |
| VDRL | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Sodio - Na | 24 HORAS | 4 DIAS |
| Potasio - K | 24 HORAS | 4 DIAS |
| Calcio Ionico - Ca++ | 4 HORAS | 24 HORAS |
| Cloro - Cl | 24 HORAS |  |
| Ácido Láctico |  | 15 MINUTOS |
| Gases Arteriales | 1 HORA |  |
| Gases Venosos |  |  |
| Glucosa | 8 HORAS | 72 HORAS |
| Glucosa Pre y Pos Carga | 8 HORAS | 72 HORAS |
| Glucosa pre y pos prandial | 8 HORAS | 72 HORAS |
| Colesterol Total | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Colesterol HDL | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Triglicéridos | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Creatinina | 24 HORAS | 7 DIAS |
| Nitrógeno Ureico - BUN | 3 - 5 DIAS | 7 DIAS |
| Ácido Úrico | 1 DIA | 3 - 5 DIAS |
| Bilirrubina Total y Directa | 8 HORAS | 7 DIAS |
| AST - GOT Aspartato aminotransferasa | 3 DIAS | 7 DIAS |
| ALT - GPT Alanino aminotransferasa | 3 DIAS | 7 DIAS |
| Fosfatasa Alcalina | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Gama glutamiltransferasa GGT | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Creatin Fosfoquinasa CPK- Total | 8 HORAS* | 7 DIAS |
| Creatin Fosfoquinasa Fracción MB | 8 HORAS* | 24 HORAS |
| Proteínas totales en sangre | 8 HORAS | 72 HORAS |
| Deshidrogenasa Láctica - LDH | 3 DIAS | NO |
| Albumina | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Proteína C Reactiva | 8 HORAS | 72 HORAS |
| Magnesio | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Calcio | 8 HORAS | 2 DIAS |
| Fosforo | 8 HORAS | 7 DIAS |
| Complemento C3 | 8 HORAS | 3 DIAS |
| Complemento C4 | 8 HORAS | 3 DIAS |
| Hierro | 4 DIAS | 7 DIAS |
| Hemoglobina Glicosilada | 3 DIAS | 7 DIAS |
| Depuración de creatinina | 24 HORAS SUERO | 4 DIAS ORINA 7 DIAS SUERO |
| Creatinina en orina |  | 4 DIAS |
| Proteínas en orina de 24 horas |  | 3 DIAS |
| Microalbuminuria | 2 DIAS | 14 DIAS |
| BUN en Orina 24 horas |  | 4 DIAS |

Todas las muestras de suero que se procesen en el laboratorio deben ser conservadas durante 3 días en refrigeración.

10 Medidas para prevenir obtención de muestra inadecuada.

Una punción venosa dificultosa o incorrecta puede ser una frecuente causa de hemólisis, pudiéndose producir ésta en ciertas ocasiones:

- cuando se utiliza una aguja muy fina

- Al forzar el paso de la sangre de la aguja al tubo

- Si se agita en exceso el tubo en vez de agitarlo suavemente

- Si se tira con demasiada fuerza del émbolo de la jeringa

- Al extraer sangre de hematoma

Como normas básicas en extracciones se tendrá en cuenta:

- Hay que respetar SIEMPRE la proporción sangre-anticoagulante. Un exceso de anticoagulante altera la morfología celular, los eritrocitos disminuyen su tamaño y por consiguiente disminuye el hematocrito, las plaquetas se hinchas y se desintegran ocasionando un aumento artificial en su número.

- Para evitar hemólisis dejar resbalar suavemente la sangre por la cara interna del tubo.

- Invertir suavemente varias veces el tubo lleno (si lleva anticoagulante), para homogeneizar la muestra.

Selección de tubos o elementos de recolección  para evitar  el uso de tubos inespecíficos.

- Tubos amarillos con gel separador: En estos tubos se deposita la muestra de sangre para todas aquellas pruebas que requieren suero para su proceso es decir, tubo seco, sin anticoagulante. (Química, hormonas, drogas terapéuticas, pruebas inmunológicas etc.).

- Tubos tapa Morada con anticoagulante: En estos tubos se deposita la muestra de sangre, para aquellas pruebas  que requieren de un aditivo que es el anticoagulante EDTA.  (cuadro hemático, hemoclasificaciones, Coombs directo, hemoglobina glicosilada, etc.).

- Tubos tapa azul: En estos tubos se deposita la muestra de sangre, para todas las pruebas de coagulación, poseen un aditivo especial llamado citrato de sodio: TP, TPT, Fibrinógeno, Proteína C y S de la coagulación.

- Medidas para evitar contaminación de la muestra de laboratorio.

    - Mantener normas de bioseguridad y utilización de elementos de bioseguridad.

    - Manejo adecuado de la técnica aséptica.

    - Lavado de manos, y  desecho adecuado de residuos biológicos.

- Evitar volúmenes de sangre inadecuada.

Tener en cuenta la cantidad mínima que se necesita para el procesamiento correcto de las muestras de laboratorio. La cantidad de aditivo o anticoagulante que se adiciona al tubo, debe ser  proporcional al volumen de sangre, por lo tanto si se toma un volumen de sangre mayor  o menor que el recomendado se puede afectar el resultado final. En el caso de muestras de química o inmunológicas, se debe  enviar el volumen de muestra de acuerdo a los exámenes solicitados, recuerde que la muestra de sangre total, debe centrifugarse y extraer el suero o plasma, como  materia prima para el proceso de los exámenes.

- Evitar transporte  inadecuado de la muestra.

El transporte de los especímenes desde los centros periféricos se realizará en contenedores cerrados provistos de material aislante que proteja de las caídas accidentales y de un área refrigerada, con un sistema que garantice el mantenimiento de la temperatura entre 2-8 °C, y que permita la incorporación de gradillas que faciliten el buen posicionamiento de los tubos cerrados y debidamente etiquetado en posición vertical.

10.2 FASE ANALITICA

- Evitar lectura equivocada de la muestra: Esta etapa depende en gran medida de la fase pre analítica, por ello es necesario verificar muy bien la identificación de la muestra antes de procesarla especialmente en los análisis semiautomatizados y manuales.

- Evitar la utilización de equipos mal calibrados que generen datos erróneos: Realizar mantenimiento preventivo de equipos, lo cual incluye mantenimiento diario, semanal y mensual.

- Evitar falsos positivos: conocer muy bien la especificidad y la sensibilidad en técnicas cualitativas y las posibles interferencias en su interpretación con el fin de asegurar un resultado seguro y confiable.

- Evitar reportes falsos que orienten a falsos diagnósticos: Para evitar este riesgo hay que tener muy presente el control de calidad interno y la evaluación externa de la calidad y su interpretación lo cual permite validar los resultados de los pacientes garantizando la seguridad en los mismos para una correcta orientación diagnóstica y tratamientos acordes con la patología existente.

10.3 FASE POST-ANALITICA

Revisión y aprobación  de los resultados, envío oportuno de los reportes de laboratorio, a los centros de salud y clínicas.

- Evitar la entrega de resultados a paciente  equivocado: Solicitar documento de identificación al momento de entregar el reporte de Laboratorio Clínico.

- Asegurar la confidencialidad en la entrega de resultados a los pacientes que hacen uso del servicio de Laboratorio clínico: El personal del laboratorio debe ser muy prudente con los resultados de los pacientes ya que los resultados de los exámenes solo le interesa al médico tratante y al paciente, esto con el fin de instaurar tratamientos de forma rápida que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios de la institución.

- Evitar la entrega inoportuna del reporte: Informar oportunamente de las dificultades que se presentan en el procesamiento por parte de los bacteriólogos, que permita dar horarios claros para entrega de resultados. Solicitar correos electrónicos que faciliten la entrega del resultado. Si la dificultad para la entrega del resultado se presentó a última hora, remitir las muestras al laboratorio más cercano y llamar a los paciente lo más pronto posible. Ver seguridad del paciente.

## 11. BIBLIOGRAFIA

- BD DIAGNÓSTICOS SISTEMAS PREANALITICOS. Catálogo de productos para recolección de muestra venosa, arterial y de orina.

- Colombiana de Manual para la toma, transporte y conservación de muestras de laboratorio clínico. 2014

- Claudia Soto. Manual de toma de muestras Unidad del laboratorio clínico. 2013

RECOMENDACIONES PARA TOMA DE MUESTRAS

ORINA ESPONTANEA

En niños

- Limpiar el área de los genitales con un algodón con agua y jabón.

- Colocar la bolsa recolectora.

- Se debe cambiar la bolsa cada vez que pase una hora sin poder recolectar la muestra

ORINA DE 24 HORAS

- Desechar la primera orina de la mañana y anotar exactamente la hora.

- Recolectar todas las muestras posteriores de orina (mañana, tarde noche),  en el recipiente proporcionado por el laboratorio o en frasco plástico de agua embotellada.

- Conservar el frasco refrigerado durante su recolección.

- Al día siguiente exactamente a la hora en que descartó la primera orina se recolecta esta, la cual será la última muestra.

- Es muy importante que las muestras de orina sean recolectadas cuidando que no se rieguen ya que el volumen total es necesario para cada prueba.

- En caso de olvidar recolectar alguna de las muestras o que por descuido se riegue, se debe iniciar de nuevo la recolección de las 24 horas.

COPROLÓGICO, COPROSCÓPICO.

- Esta prueba no se requiere ayuno.

- El paciente no debe haber sido sometido  a exámenes gastrointestinales el día de la recolección de la muestra, ni haberse aplicado supositorios rectales.

- Recolectar la muestra en recipiente suministrado por el laboratorio o comprado en droguería.

- Nunca llevar al laboratorio muestras recogidas desde el día anterior  o que llevan más de dos (2) horas de recolectadas a excepción de niños menores de 1 año o pacientes que no manejen su esfínter, en especial si la materia fecal esta líquida el tiempo prolongado para la realización de este examen influye en el resultado obtenido ya que pueden informarse falsos negativos.

Sangre Oculta en Heces

- El paciente no debe haber sido sometido  a exámenes gastrointestinales el día de la recolección de la muestra, ni haberse aplicado supositorios rectales.

- Recolectar la muestra en recipiente suministrado por el laboratorio o comprado en droguería.

“Si es un paciente que usa pañal, invertir la cara del pañal, de tal manera que la materia fecal quede contenida en la parte plástica del pañal y de ahí recolectar la muestra”

SECRECIÓN URETRAL

Interrogar al paciente sobre: - Medicamentos  que esté tomando  - Medicamentos que se esté aplicando

SECRECIÓN FARÍNGEA

El paciente debe estar en ayunas  y evitar hacerse lavados bucales.

SECRECIÓN NASAL

- El paciente no debe sonarse o limpiarse su nariz antes de la toma de la muestra, ni aplicarse gotas óticas o nasales.

COAGULACIÓN (TP, TTP, FIBRINÓGENO)

- Tomar la muestra preferiblemente en ayunas, solo en pacientes anticoagulados en cualquier momento y según la urgencia.

- Centrifugar la muestra dentro de los 15 minutos siguientes a la toma de la muestra.

- Verificar con el paciente si está tomando algún medicamento cuál es su dosis y toma de la última dosis.

EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA:

- Realizar extendido con sangre por punción capilar realizada con lanceta, con el fin de evitar daño o distorsión de las células.

- En caso de hacerlo con sangre venosa (muestra con EDTA), mezclar bien la muestra pipetear 10 uL de la muestra y realizar el extendido.

SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO IONIZADO, CALCIO COLORIMÉTRICO, MAGNESIO.

- En lo posible tomar estas muestra sin el uso de torniquete, de lo contrario fijar la vena y soltarlo rápidamente.

ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL HDL, CREATININA, NITRÓGENO UREICO, GLICEMIA.

- Acudir al laboratorio clínico con ayuno estricto de 12 a 14 horas

- El día anterior al examen la última comida se recomienda que sea entre las 6 y 7 pm y deberá ser una comida liviana, y podrá ingerir agua después de esta comida en caso de sed.

- No deberá realizar ejercicio fuerte ni la noche anterior ni el día del examen.

- El paciente no debe haber ingerido licor entre 48 y 72 horas antes del examen.

TRANSAMINASAS (TGO-TGP), GGT, ENZIMAS CARDIACAS (CPK-CPKMB), FOSFATASA ALCALINA, DESHIDROGENAS LÁCTICA (DHL), FOSFATASA ALCALINA, FOSFATASA ACIDA, COLINESTERASA:

- Idealmente estas pruebas deben ser tomadas en ayunas, pero si es una urgencia deberán tomarse en cualquier momento.

- Tener en cuenta diagnóstico y medicación del paciente.

- Para la fosfatasa acida es ideal que el paciente no haya sido sometido a masaje prostático mínimo 12 horas antes.

GLICEMIA PRE-POST CARGA, GLICEMIA PRE-POSTPRANDIAL (POST DESAYUNO), CURVAS DE GLICEMIA DE 2-3-4 HORAS

- Para este tipo de examen el paciente requiere asistir a la toma de muestra con un acompañante.

- Una vez el paciente haya ingerido la carga de glucosa oral debe permanecer en la sala de espera del laboratorio, no podrá ingerir ningún alimento, no podrá dormir o realizar alguna actividad que le genere al organismo consumo de energía.

- Glicemia Pre-Postprandial, se le toma al paciente una primera muestra y se envía a desayunar, preferiblemente 2 carbohidratos y una bebida endulzada con azúcar.

- El paciente debe llegar al laboratorio clínico entre las 6 y las 8 am totalmente en ayunas.

- Debe tener un ayuno entre 10-12 horas.

- No deberá realizar ejercicio fuerte ni la noche anterior ni el día del examen.

- El paciente no debe haber ingerido licor entre 48 y 72 horas antes del examen.

PRUEBA DE TAMIZAJE DE DIABETES GESTACIONAL DE UN PASO

- Debe tener un ayuno entre 12-14 horas.

Otras Hormonas: T3, T4, TSH, T3 Libre, T4 Libre, Somatomedina C etc.

Pruebas De Fertilidad: FSH, LH, Estradiol, Prolactina (Pool), Progesterona, Testosterona Total, Testosterona Libre, 17 Hidroxiprogesterona, Gonadotropina Coriónica Subunidad Beta, Androstenediona Etc.

- Las muestras deben tomarse en horas de la mañana preferiblemente antes de las 10 am.

- El médico debe indicar claramente en que día del ciclo menstrual deben ser tomadas las muestras sobre todo para pruebas de fertilidad.

- Para la toma de la prolactina (pool), el paciente debe llevar como mínimo 2 horas de haberse despertado y tomar tres muestras de sangre cada una con un intervalo de 15 minutos, si el médico desea que se practique en una sola muestra debe indicarlo en su solicitud médica.

- Además de los datos de rutina que se le deben solicitar al paciente, para las pruebas hormonales se debe preguntar Fecha de última menstruación Día del ciclo menstrual en que se toma la muestra, Si tiene galactorrea y si le dan cefaleas (dolor de cabeza) con mucha frecuencia.

KOH y Cultivo Para Hongos

- El paciente no debe aplicarse medicamentos tópicos (ungüentos, cremas) en el área de la cual se va a tomar la muestra por lo menos con un día de anterioridad.

MUESTRAS PARA CULTIVOS  (Diferentes a secreciones vaginales, uretrales y faríngeas)

- El paciente no debe aplicarse medicamentos tópicos (ungüentos, cremas) en el área de la cual se va a tomar la muestra.

SECRECIONES VAGINALES

- Puede tomarse a cualquier hora del día.

- Dos días antes del examen no debe aplicarse duchas vaginales, cremas, óvulos, tampones ni anticonceptivos vaginales.

- No debe tener relaciones sexuales, en los dos días anteriores a la toma del examen.

- El día del examen debe bañarse normalmente y presentarse al examen lo más cómodamente posible.

- El examen no debe realizarse durante el periodo menstrual, es necesario esperar por lo menos cinco (5) días después de que finalice el mismo.

SECRECIONES URETRALES

- No debe tener relaciones sexuales, en los dos días anteriores a la toma del examen.

- El día del examen debe bañarse normalmente, pero no realizarse baños especiales.

- No orinar dos horas antes del examen, lo cual podrá hacer una vez sea tomada la muestra, es posible que la secreción sea tanta que el examen podrá tomarse a cualquier hora del día.

BACILOSCOPIA DE ESPUTO

- Utilizar un recipiente de plástico limpio, de boca ancha, con tapa rosca.

- Enjuagar la boca, cepillar los dientes y lavar la lengua sólo con agua para remover el exceso de flora oral y retirar las prótesis dentales en caso de haberlas,  no use crema dental ni antisépticos. Se recomienda que la muestra sea la primera de la mañana y en ayunas para evitar partículas de alimentos.

- Toser varias veces de forma profunda y depositar el material de expectoración  en el frasco.

- Tape muy bien el recipiente y entréguelo en el laboratorio u organismo de salud antes de que pasen 2 horas, de lo contrario refrigerar la muestra (no congelar), no más de 24 horas.

- Si se trata de una baciloscopia seriada indíquele al paciente, que debe recoger una muestra de la misma forma que la primera durante dos días consecutivos más. Si su lugar de vivienda es el área rural o un lugar muy distante donde se dificulte el traslado al laboratorio, durante varios días seguidos, puede recoger las tres muestras el mismo día, con intervalos de tiempo de 2 o 3 horas.