OBJETIVO

Implementar en RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S en la sede Cuba-IPS Clínica San Rafael el programa de Tecnovigilancia. Para contribuir al uso seguro y racional de los dispositivos médicos, supervisando y evaluando permanentemente sus riesgos.

Detectar, caracterizar, Gestionar y Notificar los Eventos e Incidentes Adversos   relacionados con el uso de los dispositivos médicos

ALCANCE

Este programa es aplicable a RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S, en todas sus sedes e incluye a todos los profesionales que laboran en torno a los dispositivos médicos.

CONTENIDO

IMPORTANCIA DE LA TECNOVIGILANCIA

La Tecnovigilancia hace parte de la fase postmercado de la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos y se constituye un pilar fundamental en la evaluación de la efectividad y seguridad real de los dispositivos médicos y una herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su utilización representa para la salud de un paciente.

La Tecnovigilancia como actividad trascendental dentro del proceso de evaluación y regulación sanitaria y como complemento de un sistema de calidad en salud, requiere de la conformación de sistemas o programas que le permitan su adecuado desarrollo, y es por esto que tanto la entidades sanitarias nacionales y regionales de salud, como de los hospitales o prestadores de salud, deben movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen desarrollo.

El termino: “dispositivo médico”, proviene de su denominación en ingles Medical Device y en el ámbito nacional son mejor conocidos como elementos médicos y equipos médicos, recientemente mediante la expedición del Decreto 4725 de 2005 se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano.

EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS CON DISPOSITIVOS MÉDICOS

Clasificación.

Los eventos e incidentes adversos con dispositivos médicos se clasifican en:

Evento adverso. Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Evento adverso serio:

Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Evento adverso no serio:

Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Incidente adverso. Potencial Riesgo de daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Incidente adverso serio: Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

Incidente adverso no serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso

CLASIFICACION TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS

| CODIGO DEL TIPO DEL EVENTO ADVERSO | TÉRMINO DEL TIPO DE EVENTO ADVERSO | DESCRIPCION DEL TIPO DE EVENTO | DISPOSITIVO MEDICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Respuesta biológica anormal o inesperada | Una respuesta biológica anormal o inesperada | Equipo terapéutico al restaurar funciones |
| 110 | Hardware del Computador | Cualquier dispositivo medico que usa hardware, (por ejemplo, disco duro interno, unidades de discos externos) donde cualquier mal funcionamiento del hardware genere como resultado una falla en el dispositivo | Tomografía Computada Mamografía Ecografía Rx comandados. |
| 130 | Salida/lectura de datos | Datos suministrados por el dispositivo o a través del uso de un dispositivo son deficientes, por ejemplo, observación del resultado aberrante de pruebas posiblemente conduce a una acción es o tratamiento Inapropiado | Estado del tubo de Rx Detectores Compresión Ajustes por Mtto. Software |
| 150 | Eléctrico | Un evento asociado con un dispositivo electro médico donde la mala función eléctrica resulta en una falla del dispositivo (por ejemplo, circuito eléctrico, contacto o componente defectuoso) aún sí la falla es intermitente | Transformadores Compresores Bombas de flujo Gantry Movimientos basculares Generadores Mesas paciente. |
| 160 | Ambiental | La función del dispositivo es influenciada adversamente por la temperatura, la higiene del usuario, el transporte, almacenamiento, etc. | Ambu Tomografía computada |
| 170 | Falla en dispositivo Implantable | La migración, mala función o falla de un dispositivo implantable (activo o no activo) da como resultado un procedimiento invasivo el cual puede conducir a extracción, por ejemplo, implantes mamarios, marcapasos, lentes intraoculares. | Inyectores |
| 190 | Instrucciones deficientes para el uso/etiquetado | Instrucciones inadecuadas, incorrectas para el uso/etiquetado/empaque dan como resultado un evento o falla del dispositivo | *Error en la información de fabricante. *Falta de capacitación. |
| 210 | Falla en el material Componente | Un evento donde el dispositivo o parte del fabricado usando materiales de durabilidad limitada (por ejemplo: Aislamiento o caucho) causa la falla del dispositivo | Error en la información de fabricante *Tac (frenos, lubricantes, piezas metálicas, componentes de alta tensión (rose ring), motoreductores, electrónica básica) |
| 220 | Falla en el componente mecánico | Un defecto en el componente mecánico, incluyendo partes móviles o subensambladas resultando en una mala función (por ejemplo, fractura, deformación, obstrucción) que produce una falla en el dispositivo | Angulación de las diferentes mesas de Rx y tubo Rx portátil. *Rotación gantry Tac |
| 240 | Otros1 | Un tipo de evento que no esté incluido en esta tabla donde este relacionado un dispositivo con el evento | Flujo de Agua Humedad Aislamiento |
| 260 | Medidas de protección | La falla de una medida de protección, incluyendo la falla de una alarma o la falla para transmitir la alarma a un dispositivo remoto (monitor), | tomógrafo ayudas alarma que informa si hay un sobrecalentamiento o si el paciente pesa más de lo que puede soportar el equipo, esto es para cuando la alarma no funciona cuando debiera |
| 270 | Radiación | Una sobreexposición/ subexposición accidental a la radiación debido al mal funcionamiento de un dispositivo médico | resultados de dosimetría de personal que arroja una sobre exposición a la radiación, debe estudiarse si es a causa del equipo |

¿QUIÉN PUEDE NOTIFICAR?

La notificación se realizara por parte del personal asistencial o administrativo que labora en RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.

PROCESO DE REPORTE Y NOTIFICACIÓN

El reporte se hace al interior de la empresa para su posterior análisis mediante formato establecido M-AS-FO-009 REPORTE DE INICIDENTES O EVENTOS ADVERSOS INDIVIDUALES para la respectiva gestión. Posteriormente se realizara la notificación que corresponda a los diferentes entes de control y a la red nacional de Tecnovigilancia.

Este proceso busca estimular la cultura del reporte de los incidentes y eventos adversos relacionados con la utilización dispositivos médicos en los formatos diseñados para este fin (VER FORMATOS DEL INVIMA)

Periodicidad de los reportes

Todo Evento Adverso o Incidente relacionado con un dispositivo medico deberá ser reportado al coordinador de la sede y este a su vez lo reportara al Coordinador de Mantenimiento para su respectiva verificación para ser llevado al Comité de Tecnovigilancia.

NOTIFICACION INMEDIATA.

En caso de presentarse un Evento Adverso o incidente serio con algún dispositivo médico, deberá realizarse el reporte y la notificación dentro de las  (72) horas siguientes a la ocurrencia. Haciendo Uso del Formato: FOREIA001 al instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos INVIMA

NOTIFICACION TRIMESTRAL:

En caso de presentarse un evento o incidente adverso no serio, junto con las posibles medidas preventivas tomadas, se notificara trimestralmente a la Secretaría Departamental de salud dentro de los departamentos en los que la empresa tenga sede.

En caso de no presentarse o no haberse detectado el incidente o evento adverso con dispositivos médicos; se hará la notificación de todas maneras catalogada como “Negativa”, para ello el equipo de trabajo debe analizar previamente la pertinencia y justificación de esta notificación y evidenciar las barreras  que se han tomado para evitar la ocurrencia.

Utilizar el formato establecido para este tipo de reportes: PLANTILLA DE REPORTE TRIMESTRAL RETIPS003

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE Y DETECTARSE

| ITEM | QUE | QUIEN | COMO | CUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detectar e Identificar el Incidente o Evento Adverso | Cualquier colaborador de la Empresa puede Detectarlo | Haciendo vigilancia del Incidente o Evento Adverso | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Tomar las Medidas inmediatas para mejorar la situación clínica del paciente en caso de que este haya sido afectado por el evento o Incidente adverso | Personal Asistencial responsable de la seguridad del paciente | Teniendo en cuenta las instrucciones del médico Radiólogo o en su defecto el Coordinador de la sede | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Reportar el Evento o Incidente adverso al coordinador de la Sede | La persona que detecto el incidente o evento adverso | Verbalmente y aportando las evidencias: fotos, Documentos y demás | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Ubicar y diligenciar el Formato de Notificación al Invima | Coordinador de la Sede | Usando el Formato FOREIA001 | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Reportar el Evento o Incidente adverso al Comité conjunto de Tecnovigilancia | Coordinador de la Sede | Usando el Formato FOREIA001 y aportando todas las pruebas y evidencias asociadas al incidente o evento adverso | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Analizar, gestionar y definir el Plan de Mejora para evitar nuevas ocurrencias en el futuro | Comité conjunto de Tecnovigilancia | Mediante la Metodología de análisis de causas y efecto con el Diagrama Ishikawa | Cuando se presente la ocurrencia |
|  | Notificar a los Diferentes Entes de control la ocurrencia | Coordinador de Mantenimiento | Usando el Formato FOREIA001 dentro de las 72 horas a la ocurrencia si es un evento o incidente adverso SERIO y notificarlo al INVIMA Trimestralmente en la PLANTILLA DE REPORTE TRIMESTRAL RETIPS003 a la secretaria departamental de salud si es un incidente o evento adverso NO SERIO Y anexando todas las pruebas de la ocurrencia | Cuando se presente la ocurrencia |

ANALISIS DEL EVENTO O INCIDENTE ADVERSO ASOCIADO CON DISPOSITIVOS MÉDICOS

Se realiza mediante la metodología descrita a continuación:

PROTOCOLO DE LONRES

Nuestra empresa utilizara el Protocolo de Londres “Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos” cuyo propósito es facilitar la investigación clara y objetiva de los incidentes clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de establecer quién tuvo la culpa. Esto no quiere decir que la inculpación no pueda existir, lo que significa es que esta no debe ser el punto de partida, entre otras cosas porque la asignación inmediata de culpa distorsiona y dificulta una posterior investigación seria y reflexiva. Reducir efectivamente los riesgos implica tener en cuenta todos los factores, cambiar el ambiente y lidiar con las fallas por acción u omisión de las personas

En este sentido los análisis de casos se harán en el comité conjunto de Tecnovigilancia.

El reporte al INVIMA se podrá enviar mediante:

- Vía fax al PBX 2948700 EXT3926

- Vía correo electrónico a: tecnovigilancia@invima.gov.co

- Vía correo convencional a: Carrera 68D No 17 -11 – Bogotá D.C.

El reporte a la Secretaría Departamental de Salud

Secretaría Departamental de Salud, tecnovigilancia@risaralda.gov.co

INDICADORES UTILIZADOS

- Número de reportes gestionados/número de reportes totales x 100.

(Por reportes gestionados se entienden los reportes que han sido notificados, analizados,  registrados.)

- Número de funcionarios capacitados/ Número total de Funcionarios x 100.

(Se entiende por funcionarios capacitados aquellos que desde su función cuenta con el conocimiento para la identificación y reporte)

BIBLIOGRAFÍA

| Referencia | Lugar de Archivo |
| --- | --- |
| Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA. Lineamientos para la implementación de programas institucionales de tecnovigilancia, (2006). | Oficina de Calidad |

REGISTROS

| Referencia | Lugar de Archivo |
| --- | --- |
| Formatos de reporte de incidentes o eventos adversos asociados a dispositivos médicos, (INVIMA). FOREIA001) y RETIPS003 | Oficina de Calidad |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Julio Cesar Gonzalez Coordinador Mantenimiento Fecha: 01/11/2014 | Sandra Milena Gomez Mauricio Patiño Coordinadores Asistenciales Fecha: 15/12/2014 | Francisco Javier Sanchez Montoya Gerente Fecha: 15/12/2014 |