## FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PR
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PRINCIPAL
| CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Filtro:Polisulfona y campana de PVC
PARTES
Filtro y campana
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso en el ventilador se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar.
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 134° C a un tiempo de 20 minutos.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Mascara laringea
|  | FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: MASCARA LARINGEA |  |  |  | Anexo 1.
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 40 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Mascara laríngea N°
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Silicona
|  | PARTES |  | 1-Conector, 2-Tubo de vía aérea,3-Manguito, 4-Globo piloto,5- Válvula de Inflado,6-Linea de inflación.
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para proporcionar una vía aérea al paciente cuando el procedimiento es corto y para proporcionar anestésicos o ventilación durante la reanimación cardiopulmonar.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | Desinfle todo el aire de la máscara antes de empacar, Empaque la Mascara laríngea y verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134º C, por un tiempo de exposición de 5 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES |  | Revisión de la válvula de inflado, integridad del Manguito, Control estricto del numero de reuso en el formato electrónico
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 40 o antes si se presenta desgaste o avería ,El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS. depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
La mascara laríngea despues de lavada debe permitir el ingreso de aire a través del balón y debe permanecer inflada, no debe presentar fugas de ninguna clase el lumen interno y la parte exterior del tubo reforzado de ventilación se debe encontrar en perfecto estado.
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI | NO
Máscara laríngea Totalmente limpia
Válvula de Inflado
Manguito sin fugas
Mascara Laríngea en perfectas condiciones
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [5 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara laríngea , se realiza lavado con detergente enzimático, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:

## Mascara CIPAP
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MASCARA CIPAP
| CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | 5
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Soporte almohadilla frontal, 2-Tornillo de ajuste,3- Aro plegable facial, 4- Mascara, 5- Pinzas magneticas 6-Codo de 360 grados con valvula antiasfixiante, 7- Arnes.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, empacar en container con detergente enzimatico. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, dicho arnes no debe ser esterilizado o desinfectado con productos quimicos, por ende debe ser lavado con agua y jabon puro, para luego dejar secar al aire libre. La mascara no se desarma, asi que se realiza un lavado minucioso de la mimas, utilizando abundadnte agua, para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones, hacer uso de cepillo y jeringas en caso de ser necesario.
DESINFECCION:
Peroxido de hidrogeno (Perasafe)
ESTERILIZACION:
No aplica
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6
7

## Aspirador de secreciones
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: ASPIRADOR DE SECRECIONES |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | smaf SXT 5A
MATERIALES DEL DISPOSITIVO
| PARTES | Botella de almacenamiento y tapa de la botella
DEFINICIÓN: | Aspirador de secresiones compuesto por botella y tapa
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución desinfectante Perasef
ESTERILIZACIÓN | Esterilización a 121° por 20 mimutos
PRECAUCIONES | No esterilizar la tapa a vapor
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico.
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO
La tapa debe sellar
No filtración

## Valvula espiratoria reutilizabl
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: VALVULA ESPIRATORIA |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | 8413660 _ 8417050
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Poliamida
| PARTES | Diafragma, anillo, valvula de expiración
DEFINICIÓN: | Válvula de expiración reusable para el empleo de los ventiladores de terapia intensiva Drager.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | Esterilización a vapor 134°C durante 15 minutos
PRECAUCIONES | Observar si hay signos de daños grietas o deterioro evidente de las partes que conforman la valvula. Desenroscar el tapón de cierre con la mano y extraerlo junto con la membrana.
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico. (no este quebradiza o se evidencie fallo durante el chequeo del ventilador)
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## Sensor Spirolog
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: SENSOR SPIROLOG |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | No aplia
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Policarbonato
| PARTES | Una cubeta, cable de medición, pínes de sujeción para cables de medición y conector enchufable.
DEFINICIÓN: | Sensor de flujo para medir el flujo vulometrico de gas en maquinas de anestesia y ventiladores Drager
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | No aplica
PRECAUCIONES | Verificar el buen estado del dispositivo
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Asegurar limpieza y desinfección libre de particulas, comprobar que no hayan daños visibles ni suciedades.
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## Ambu
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
AMBU
| CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | 40
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Mascara, 2-Conector espiratorio (membrana de conector+alojamiento de membrana),3-bolsa autoinflable, 4-Valvula de conexión a bolsa con membranas(3), 5-Bolsa de reservorio, 6-Manguera lisa.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar el AMBU, se procede a desarmar el dispositivo en cada una de sus partes para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar las partes del AMBU con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, se procede luego a secar con aire comprimido, para posterior armado. Comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.
DESINFECCION:
NO APLICAN
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave) u Oxido de Etileno.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6

## FORMATO AMBU HOSP.
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DM | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | HOSPITALIZACION
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
HOSP-1
HOSP-2
HOSP-3
¦

## FORMATO AMBU UCI
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DM | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | UCI
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
UCI-1
UCI-2
UCI-3
UCI-4
UCI-5
UCI-6
UCI-PED-7

## FORMATO AMBU CIRUGIA
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DISPOSI MEDICO | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | CIRUGIA
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
CXA-2
CXA-PED-1

## FORMATO MASCARA CIRUGIA
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DISPOSITIMEDICO | MASCARA LARINGEA ADULTO Y PEDIATRICA | [16 empty] | AREA | [5 empty] | CIRUGIA
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
CXM-2a
CXM-2b
CXM-2 1/2
CXM-3
CXM-4a
CXM-4b
CXM-5a
CXM-5b

## FORMATO DE FILTROS
NOMBRE | [7 empty] | CÓDIGO
REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [7 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
TIPO DOCUMENTO: FORMATO |  | AREA RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA VIGENCIA
|  | UCI | [5 empty] | 2012-06-26
FILTRO 1 |  |  | FILTRO 2 |  | FILTRO 3 |  | FILTRO 4
1 | 51 |  | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 |  | 51
2 | 52 |  | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 |  | 52
3 | 53 |  | 3 | 53 | 3 | 53 | 3 |  | 53
4 | 54 |  | 4 | 54 | 4 | 54 | 4 |  | 54
5 | 55 |  | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 |  | 55
6 | 56 |  | 6 | 56 | 6 | 56 | 6 |  | 56
7 | 57 |  | 7 | 57 | 7 | 57 | 7 |  | 57
8 | 58 |  | 8 | 58 | 8 | 58 | 8 |  | 58
9 | 59 |  | 9 | 59 | 9 | 59 | 9 |  | 59
10 | 60 |  | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 |  | 60
11 | 61 |  | 11 | 61 | 11 | 61 | 11 |  | 61
12 | 62 |  | 12 | 62 | 12 | 62 | 12 |  | 62
13 | 63 |  | 13 | 63 | 13 | 63 | 13 |  | 63
14 | 64 |  | 14 | 64 | 14 | 64 | 14 |  | 64
15 | 65 |  | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 |  | 65
16 | 66 |  | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 |  | 66
17 | 67 |  | 17 | 67 | 17 | 67 | 17 |  | 67
18 | 68 |  | 18 | 68 | 18 | 68 | 18 |  | 68
19 | 69 |  | 19 | 69 | 19 | 69 | 19 |  | 69
20 | 70 |  | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 |  | 70
21 | 71 |  | 21 | 71 | 21 | 71 | 21 |  | 71
22 | 72 |  | 22 | 72 | 22 | 72 | 22 |  | 72
23 | 73 |  | 23 | 73 | 23 | 73 | 23 |  | 73
24 | 74 |  | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 |  | 74
25 | 75 |  | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 |  | 75
26 | 76 |  | 26 | 76 | 26 | 76 | 26 |  | 76
27 | 77 |  | 27 | 77 | 27 | 77 | 27 |  | 77
28 | 78 |  | 28 | 78 | 28 | 78 | 28 |  | 78
29 | 79 |  | 29 | 79 | 29 | 79 | 29 |  | 79
30 | 80 |  | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 |  | 80
31 | 81 |  | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 |  | 81
32 | 82 |  | 32 | 82 | 32 | 82 | 32 |  | 82
33 | 83 |  | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 |  | 83
34 | 84 |  | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 |  | 84
35 | 85 |  | 35 | 85 | 35 | 85 | 35 |  | 85
36 | 86 |  | 36 | 86 | 36 | 86 | 36 |  | 86
37 | 87 |  | 37 | 87 | 37 | 87 | 37 |  | 87
38 | 88 |  | 38 | 88 | 38 | 88 | 38 |  | 88
39 | 89 |  | 39 | 89 | 39 | 89 | 39 |  | 89
40 | 90 |  | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 |  | 90
41 | 91 |  | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 |  | 91
42 | 92 |  | 42 | 92 | 42 | 92 | 42 |  | 92
43 | 93 |  | 43 | 93 | 43 | 93 | 43 |  | 93
44 | 94 |  | 44 | 94 | 44 | 94 | 44 |  | 94
45 | 95 |  | 45 | 95 | 45 | 95 | 45 |  | 95
46 | 96 |  | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 |  | 96
47 | 97 |  | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 |  | 97
48 | 98 |  | 48 | 98 | 48 | 98 | 48 |  | 98
49 | 99 |  | 49 | 99 | 49 | 99 | 49 |  | 99
50 | 100 |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |  | 100