## Medidores valvula
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PRINCIPAL
| CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, dilatacion del dispositivo, rosca de mango en mal estado.
MATERIALES
Polisulfonio (Medidor). Mango (Acero quirurgico).
PARTES
Medidor Mango
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso en el procedimiento quirurgico se demonta el medidor del mango, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO". |  |  | ESTADO
ACTIVO
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar.
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a uuna temperatura de 133° C a un tiempo de 20 minutos.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Mascara laringea
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MASCARA LARINGEA
| CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II b
| Nº REUSOS | 40
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Conector, 2-Tubo de via area,3-Manguito, 4-Globo piloto,5- Valvula,6-Linea de inflacion.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso en el quirofano, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabon enzimatico con el fin de remover materia organica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
ESTADO
ACTIVO
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar el dispositivo con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, el cual debe adaptarse a la forma del tubo de via area de la mascara, comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave), asegurarse de que el manguito este completamente desinflado.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6

## Mascara No invasiva
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MASCARA NO INVASIVA
| CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | 5
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Soporte almohadilla frontal, 2-Tornillo de ajuste,3- Aro plegable facial, 4- Mascara, 5- Pinzas magneticas 6-Codo de 360 grados con valvula antiasfixiante, 7- Arnes.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, empacar en container con detergente enzimatico y desinfectante de alto nivel. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO" |  |  | ESTADO
ACTIVO
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara. La mascara no se desarma, asi que se realiza un lavado minucioso de la mimas, utilizando abundadnte agua, para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones, hacer uso de cepillo y jeringas en caso de ser necesario.
DESINFECCION:
Peroxido de hidrogeno (Perasafe)
ESTERILIZACION:
Oxido de etileno.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6
7

## Ambu
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
AMBU
| CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | 40
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Mascara, 2-Conector espiratorio (membrana de conector+alojamiento de membrana),3-bolsa autoinflable, 4-Valvula de conexión a bolsa con membranas(3), 5-Bolsa de reservorio, 6-Manguera lisa.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar el AMBU, se procede a desarmar el dispositivo en cada una de sus partes para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
ESTADO
CENTRAL DE ESTERILIZACION: |  |  | ACTIVO
Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar las partes del AMBU con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, se procede luego a secar con aire comprimido, para posterior armado. Comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.
DESINFECCION:
NO APLICAN
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave) u Oxido de Etileno.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6

## FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PR
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PRINCIPAL
| CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
| Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Filtro:Polisulfona y campana de PVC
PARTES
Filtro y campana
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO: |  |  | ESTADO
Tras su uso en el ventilador se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO". |  |  | OBSOLETO
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar.
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a uuna temperatura de 133° C a un tiempo de 20 minutos.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo: Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion: Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.